| 文件类型 Document Type | 开发文档 R&D Document | 保密密级 Confidentiality | 机密 Confidential |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 Document No. | KF-CGM-1-0001 |  |  |
| 文件版本 Document Version | V1.0 |  |  |
| 适用范围 Applicable Scope | 贴敷式胰岛素泵 |  |  |
| 项目开发计划书 |  |  |  |
| 相关文档 Related Documents |  |  |  |
| 文件编号 Document No. | 文件名称 Document Name |  | 版本 Version |

| 编制人员 | 编制人 | 日期 | 2026.08.26 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人员 | 审核人 | 日期 | 2026.08.26 |
| 批准人员 | 批准人 | 日期 | 2026.08.26 |

修订记录

Revision History

| 版本 Version | ECN/PCN/TCN/CR | 修订内容概述 Description | 修订人 Revised By | 生效日期 Effective Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | / | 新增 | 编制人 | 2026.08.26 |

目录

第1章 概述 Introduction	5

1.1 项目基本信息、目的与范围	5

1.1.1 目的	5

1.1.2 适用范围	5

1.1.3 产品定义	5

1.2 项目核心目标与关键指标	5

1.2.1 技术性能目标	5

1.2.2 合规与质量目标	5

1.3 术语定义与缩写	5

1.3.1 专业术语	5

1.3.2 常用缩写	6

1.4 文档结构与编写说明	6

第2章 项目组织架构和沟通交流 Project Organization and Communication	6

2.1 核心团队成员 Core Team Members	6

2.2 项目人力资源 Project Resource	6

2.3 项目仪器设备 Project Instrument and Equipment	6

2.5 项目沟通交流 Project Communication	7

第3章 项目交付物批准权威 Project Deliverable Approval Authority	7

3.1 交付物定义与范围	7

3.2 批准流程与权限	7

第4章 关键假设、依赖和约束 Key Assumptions, Dependency and Constraint	8

4.1 需求与时间依赖	8

4.2 资源与职能约束	8

第5章 项目时间表 Project Schedule	8

5.1 阶段划分与里程碑	8

5.2 产品集成与验证路径	8

第6章 符合性管理 Conformity Management	9

6.1 通用符合性控制	9

6.2 软件专项管理	9

第7章 资源规划 Resource Planning	9

7.1 概述 Overview	9

7.2 人力资源需求 Human Resource Requirements	9

7.3 生产场地需求 Production Site Requirements	10

7.4 生产设备需求 Production Equipment Requirements	11

7.5 检验设备需求 Inspection Equipment Requirements	11

7.6 总结 Summary	11

第8章 风险分析与应对 Risk Analysis and Response	12

8.1 概述	12

8.2 技术风险 (Technical Risk)	12

8.3 专利风险 (Patent Risk)	14

8.4 临床风险 (Clinical Risk)	15

8.5 风险管理活动计划与里程碑	17

8.6 综合剩余风险评价与总结	17

第1章 概述 Introduction

1.1 项目基本信息、目的与范围

FlexiPod V1 贴敷式胰岛素泵项目计划书（KF-FP-1-0001 V1.0）于 2026 年 5 月 29 日发布。

1.1.1 目的

本文档规划 FlexiPod V1 贴敷式胰岛素泵全生命周期开发，明确任务、资源及里程碑，控制风险并满足医疗器械质量管理体系对设计策划的强制性要求。

1.1.2 适用范围

本项目开发一次性贴敷式无管路无线胰岛素泵系统，含硬件、储药组件、底座及 APP，覆盖概念至转产全流程。不含独立血糖监测研发，仅支持第三方 CGM 设备联动。

1.1.3 产品定义

本产品用于18–75岁成人糖尿病患者皮下输注U-100速效/短效胰岛素。由泵体、3mL储药器、含针底座及锂锰电池组成，支持蓝牙APP控制基础率与大剂量。软件符合IEC 62304 Class C标准，失效可致严重伤害或死亡。

1.2 项目核心目标与关键指标

本项目遵循 ISO 13485 及 GB 9706.224-2021，确保设计开发全程合规可控。

1.2.1 技术性能目标

本项目设定关键设计输入：泵体尺寸≤50.9 mm×32 mm×14.1 mm，重量≤20 g；基础率误差≤±5%，大剂量误差≤±3%；续航≥72 小时（电池170mAh）；防水IPX8（水下2m/30min）；蓝牙连接成功率≥99%，贴敷3天脱落率≤1%。上述指标将作为设计验证基准，确保产品满足微型化、轻量化及高可靠性要求。

1.2.2 合规与质量目标

本项目严格遵循 NMPA《医疗器械监督管理条例》。软件经 IEC 62304 Class C 验证且网络安全达标；接触部件符合 ISO 10993 系列标准，无致敏刺激；产品环氧乙烷灭菌（SAL ≤ 10⁻⁶）提供。综合剩余风险可控，受益大于风险。

1.3 术语定义与缩写

本项目严格遵循 ISO 13485 及 GB 9706.224-2021 标准研发，确保产品合规上市。

1.3.1 专业术语

FlexiPod V1为贴敷式胰岛素泵型号；SAL指灭菌后活微生物存在概率；CGM系支持数据联动的连续血糖监测系统；DMR即包含规格、图纸及工艺等全套生产文件的器械主记录。上述术语定义明确，确保项目开发过程规范统一，满足法规对关键概念界定的要求。

1.3.2 常用缩写

APP 为配套移动应用；BLE 指蓝牙低功耗协议；EMC 涵盖抗干扰与发射测试；FMEA 系失效模式分析，用于风险控制。

1.4 文档结构与编写说明

本章概述项目背景、目标及术语定义；第二章至第八章分别详述组织架构、交付物审批、假设约束、时间表、符合性策略、部门计划及风险管理要求。本计划书作为设计开发策划纲领文件，指导后续技术文档编写与评审。若项目范围或关键约束发生重大变更，须重新评审并更新版本。

第2章 项目组织架构和沟通交流 Project Organization and Communication

2.1 核心团队成员 Core Team Members

本项目设立跨职能专项组，统筹研发、质量、法规及供应链资源。杨帆任项目经理负责整体进度；陈志敏任质量代表主导合规审查。研发部下设结构、电子、软件小组，针对Class C级软件配置专职架构师与安全测试工程师。法规组负责NMPA申报及临床评价策略；供应链团队负责关键物料选型与无菌包材采购；生产转化组负责工艺验证、洁净室确认及灭菌开发。

主要角色职责与交付物如下表所示：

2.2 项目人力资源 Project Resource

本项目分五阶段投入资源：概念期3人/周完成调研；计划期5人/周输出设计输入；开发期40人/周实施结构、电路及Class C级软件编码；验证期25人/周执行精度、EMC及系统验证；确认期15人/周开展临床评价与灭菌包装确认。具体人力分配如下表：

| 开发阶段 | 机械结构 (人/天) | 嵌入式软件 (人/天) | 电子硬件 (人/天) | 质量法规 (人/天) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概念阶段 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 计划阶段 | 8 | 10 | 6 | 5 |
| 开发阶段 | 60 | 75 | 45 | 20 |
| 验证阶段 | 35 | 40 | 30 | 25 |
| 确认阶段 | 20 | 25 | 15 | 30 |

资源保障上，配置2名资深嵌入式工程师专注开环控制与网络安全；配2名结构工程师负责微型泵体、低敏胶贴及无菌屏障设计。各阶段结束前组织跨部门评审，重点审查软件安全等级符合性及生物相容性数据，确保合规推进。

2.3 项目仪器设备 Project Instrument and Equipment

本项目配置高精度丝网印刷机（定位精度≥5μm）用于柔性电路图案化；配备CO2激光切割机（速度≥300mm/s，最小线宽0.1mm）加工结构件。部署电化学工作站（电位±10V，分辨率1pA）验证灵敏度与稳定性；引入生物相容性分析仪执行ISO 10993系列标准测试。配置医用泄漏电流测试仪（精度±1%），依据GB 9706.1检测漏电流安全限值；配备EMC系统（频率9kHz-6GHz）验证辐射发射与抗扰度符合性。主要设备如下表所示：

2.5 项目沟通交流 Project Communication

本项目建立周例会制度，由项目经理杨帆主持，召集研发、质量、法规及供应链代表参加。会议重点跟踪跨职能接口问题，特别是软件 Class C 级安全控制与硬件开环逻辑的协同验证，并通报贴敷底座生物相容性（ISO 10993）与无菌包装确认等关键路径进度。在系统联调、注册检前准备阶段启动每日站会或作战室模式；作战室期间实行问题“日清日结”机制，确保输注精度偏差、蓝牙通信丢包等高风险项即时闭环。所有沟通记录及决策事项须形成会议纪要，纳入项目配置管理系统进行版本受控管理。主要会议安排如下表所示：

第3章 项目交付物批准权威 Project Deliverable Approval Authority

3.1 交付物定义与范围

本项目交付物涵盖 FlexiPod V1 整机系统、配套移动软件、蓝牙协议文档、一次性无菌包装验证报告、设计历史文件（DHF）及生产主记录（DMR）。主要分类如下：

| 交付物类别 | 关键内容项 | 适用阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| **设计输入** | 用户需求说明书、系统需求规格书 | 计划/开发 | 含软件 Class C 安全要求 |
| **设计输出** | 图纸、BOM、源码、工艺文件 | 开发阶段 | 含无菌屏障系统设计 |
| **验证报告** | 安规/EMC/生物相容性/输注精度测试 | 验证阶段 | 覆盖 IPX8 防水及开环控制 |
| **确认报告** | 临床评价、可用性工程报告 | 确认阶段 | 含模拟与真实场景数据 |
| **风险管理** | 风险分析计划、FMEA、报告 | 全生命周期 | 依据 ISO 14971 执行 |
| **注册资料** | 产品技术要求、说明书、标签样稿 | 注册申报 | 符合 NMPA III 类要求 |

3.2 批准流程与权限

所有设计开发交付物须由项目团队编制，经指定专家批准后生效。本项目严格遵循《设计控制程序》执行评审与审批。针对软件安全等级C级，需求、架构及测试报告须经独立于开发组的专家复核；涉及无菌屏障、灭菌工艺及生物相容性的关键交付物，需质量部与法规部双重签字。任何设计变更必须启动《变更控制程序》，经影响评估、验证确认及授权人批准后实施。

主要交付物的审批职责与特殊要求如下表所示：

第4章 关键假设、依赖和约束 Key Assumptions, Dependency and Constraint

4.1 需求与时间依赖

本项目假设产品锁定为成人皮下输注速效/短效胰岛素（U-100），开发期无根本变更。贴敷式结构、开环控制逻辑及 Class C 软件安全等级冻结后保持恒定。ID 造型须于概念阶段第 4 周前评审，否则任务顺延；系统架构依赖 ID 确认，若延期超 5 个工作日，硬件 PCB 与固件开发自动后移。关键依赖包括配套移动 APP（BLE 协议）与泵体主板同步联调，接口文档需在计划阶段第 6 周前锁定。无菌屏障包装设计与 EO 灭菌工艺验证依赖结构最终尺寸确认，ID 变更将导致包材模具重开及周期延长。主要依赖项及其影响如下表所示：

4.2 资源与职能约束

本项目受供应链、人力及法规资源严格约束。长周期物料（如定制微电机）需提前6个月备料，关键外购件交期控制在30天内，电池容量锁定为170mAh。软件团队须配置至少2名具备IEC 62304 Class C经验的全职工程师，严禁兼职开发核心算法。质量与法规代表需在概念、输入、输出及验证各阶段全程参与评审；注册检验前须完成全项内部审核并预留3周整改时间。临床评价方案须在计划阶段定稿，依赖第三方CRO配合进度。测试设备需提前预约生物相容性及EMC实验室档期。若关键物料缺货或资源未到位，将立即触发风险升级机制。所有跨部门协作任务需在周例会明确责任人及交付节点。设计转换阶段必须确保生产人员培训完成，否则禁止转入试产环节。职能部门须按阶段计划足额投入资源，严禁因兼职导致开发延期。

第5章 项目时间表 Project Schedule

5.1 阶段划分与里程碑

本项目按五阶段推进：概念阶段完成调研与可行性分析；计划阶段确立设计输入基线并制定风险预案；开发阶段执行硬件、结构、Class C 软件编码及无菌工艺设计；确认阶段开展临床或性能评价以验证预期用途；上市阶段完成注册申报、获证并启动规模化生产。关键节点及交付物如下表所示：

5.2 产品集成与验证路径

原理样机（EVT）用于功能可行性评估与核心算法验证，不用于临床；试产样机（DVT/PVT）基于定型模具制造，专用于注册检验及临床试验。关键路径锁定为：需求冻结→软硬件集成→EMC/安规预测试→型式检验→临床评价。软件集成严格遵循 IEC 62304 Class C 要求，每轮迭代须完成单元测试与静态代码分析。开环控制策略验证重点覆盖基础率精度、大剂量响应时间及阻塞报警触发逻辑。无菌组件在洁净环境下最终组装，确保环氧乙烷灭菌前包装完整。各阶段样机类型、数量及核心任务如下表所示：

第6章 符合性管理 Conformity Management

6.1 通用符合性控制

本项目建立全生命周期设计控制程序，构建需求追溯矩阵（RTM），在概念至确认各节点实施阶段评审。针对贴敷式胰岛素泵特性，重点管控开环逻辑、软件 Class C 安全等级及无菌屏障。所有变更须经影响分析、风险评估及重新验证，确保受控且记录完整。

主要阶段活动与评审要求如下表所示：

| 阶段 | 关键活动 | 交付物示例 | 评审/批准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策划 | 制定项目与风险管理计划 | 设计开发计划书、风险管理计划 | 项目经理批准，质量部备案 |
| 输入 | 转化用户需求为技术规格 | 产品技术要求、设计输入评审报告 | 跨部门评审，法规/质量签字确认 |
| 输出 | 完成图纸、代码及工艺文件 | DMR 初稿、软件需求规格书 (SRS) | 研发负责人批准，关联追溯性检查 |
| 验证 | 执行单元与集成测试及安规预检 | 设计验证报告、EMC/安规预检记录 | 独立工程师复核 |
| 确认 | 开展临床或性能评价 | 设计确认报告、临床评价资料 | 医学专家及法规代表联合批准 |

6.2 软件专项管理

本项目针对 Class C 级软件全生命周期执行专项开发计划，覆盖需求、设计、编码及测试环节。通过独立网络安全风险评估识别威胁；实施静态代码分析与动态模糊测试，确保固件无缓冲区溢出。定义缺陷分级标准（致命/严重/一般）并规定响应时限与修复要求。严格执行配置管理，对源代码、工具链及第三方组件进行唯一标识与受控变更。主要管控活动及交付物如下表所示：

第7章 资源规划 Resource Planning

7.1 概述 Overview

本章针对贴敷式胰岛素泵（型号：KF-GS1 Plus-1-0002），规划人力、场地、设备及检验四大要素。鉴于本产品属三类有源器械，具备软件安全等级C级、依赖高精度开环算法及无菌提供等特征，资源配置须严格满足NMPA注册申报及GMP体系标准。本规划通过量化各阶段资源投入阈值，确保人员资质、场地洁净度、工艺精度及检测灵敏度达标，旨在消除因资源瓶颈导致的设计延期或验证失效风险，保障产品从概念设计至批量生产的顺利转化。

7.2 人力资源需求 Human Resource Requirements

针对贴敷式胰岛素泵的高技术壁垒，项目组组建18人跨学科专职团队，严格遵循“能力匹配、职责清晰”原则，重点强化软件算法、精密机械及无菌工艺领域配置。研发端配备2名资深嵌入式软件工程师（精通C/C++及RTOS），负责开环控制算法编写与验证，确保输注精度误差控制在±5%以内；另设1名专职网络安全工程师，依据IEC 62304标准开展软件架构设计与威胁建模。结构与工艺端配置2名具备微流控或微型泵设计经验的精密机械设计师，以及1名灭菌工艺工程师，主导EO/辐照灭菌验证及药液相容性研究。质量与法规团队包含1名熟悉三类器械申报流程的注册专员、1名QA经理及2名测试工程师，负责全生命周期合规管控。所有关键岗位人员须持有相关内审员证书或具备3年以上同类产品开发经验，并在项目启动前完成针对电池热失控、药液结晶堵塞等特定风险点的专项培训与考核，确保团队胜任力满足三类医疗器械开发的高标准要求。

主要岗位配置及职责如下表所示：

| 序号 | 岗位角色 | 核心职责描述 | 人数 | 资质/经验要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 (PM) | 统筹项目进度、资源协调、风险管理及跨部门沟通，对交付质量负总责。 | 1 | PMP认证，5年以上三类有源器械项目管理经验，熟悉NMPA法规。 |
| 2 | 系统架构师 | 定义系统需求、软硬件接口协议、开环控制逻辑框架及网络安全策略。 | 1 | 硕士及以上学历，精通医疗器械系统工程，具备C级软件架构设计经验。 |
| 3 | 嵌入式软件工程师 | 负责电机驱动算法、蓝牙通信协议栈开发、低功耗设计及代码静态分析。 | 2 | 5年以上MCU开发经验，熟悉RTOS，掌握IEC 62304标准及ASPICE流程。 |
| 4 | 硬件电子工程师 | 负责PCB设计（含射频天线布局）、电源管理电路设计及EMC整改方案。 |  |  |

7.3 生产场地需求 Production Site Requirements

本项目生产场地严格遵循《医疗器械生产质量管理规范》附录无菌要求，划分为一般控制区（D级）与洁净核心区（B级背景下的A级层流）。总占地约1200平方米，含300平方米研发试制车间及900平方米量产车间。精密组装区设局部百级（ISO 5）层流罩，压差≥10Pa；灭菌前暂存与包装区维持B级背景下的C级环境（ISO 7）；无菌屏障测试区为独立恒温恒湿空间（20-24℃，45%-60%），用于EO残留检测；仓储区分设原料、半成品及成品库，原料库具备阴凉储存条件（10-30℃）并配自动记录系统。

全场布局遵循人流物流分离原则，设置缓冲间与更衣室，严格执行人员净化程序。地面采用环氧树脂自流平，墙面使用彩钢板，确保无死角且易清洁。针对贴敷式胰岛素泵电池安全特性，生产区配备独立防爆电气设施及气体灭火系统以应对锂电池风险。各区域具体参数与功能规划如下表所示：

7.4 生产设备需求 Production Equipment Requirements

为满足贴敷式胰岛素泵高精度制造与无菌保障要求，生产设备及工装须具备极高稳定性与可追溯性。核心设备包括：精密点胶系统用于药液流道密封及结构件粘接，需具备微米级精度（重复定位±0.01mm）并配备视觉对位以防污染；自动化组装线集成机械手与传感器，实现泵体、电机及控制板自动装配，节拍控制在30秒/台以内且具防错功能；激光焊接设备用于外壳密封，配置实时熔深监控以确保焊缝气密性满足IPX7防水要求。

灭菌环节采用环氧乙烷（EO）灭菌柜或委托资质第三方进行辐照灭菌。若自建EO线，须配置解析室确保残留量<10μg/g。老化测试设备配备多通道老化架，模拟电池充放电及电机工况，执行72小时连续筛选以剔除早期失效品。所有关键设备均需建立档案、实施预防性维护并定期计量校准。针对开环控制特性，需配置专用软件烧录与校验工装，确保固件版本一致且通过完整性校验。

主要生产设备清单如下表所示：

7.5 检验设备需求 Inspection Equipment Requirements

为确保贴敷式胰岛素泵符合三类医疗器械严苛标准，检验资源配置需覆盖电气安全、机械性能、软件功能及生物安全性四大维度。重点配置以下关键设备：高精度输注精度测试仪，流量范围0.1-50 mL/h，分辨率0.001 mL/h，精度优于±0.2%，用于验证开环控制下的基础率与波速输注准确性；医用电气安规综合测试仪，符合GB 9706.1-2020标准，具备漏电流、介电强度及接地电阻自动测试功能；电磁兼容（EMC）测试系统，包含静电放电模拟器（ESD）、射频辐射抗扰度测试仪及传导骚扰接收机，确保复杂电磁环境下稳定运行；气相色谱仪 (GC)，配备顶空进样器与FID检测器，检出限<0.1ppm，专用于环氧乙烷残留量检测及材料析出物分析；环境可靠性试验箱，宽温范围-20℃~80℃，湿度控制10%~95% RH，具备振动、跌落模拟功能；软件自动化测试平台，支持单元测试、集成测试及回归测试，代码覆盖率≥90%，满足C级软件开发验证要求。

所有检验设备均纳入公司计量管理体系，定期由第三方机构校准并张贴状态标识。针对输注精度等关键指标，建立内部比对机制以确保数据准确可追溯。主要资源配置如下表所示：

7.6 总结 Summary

本章节针对贴敷式胰岛素泵（KF-GS1 Plus-1-0002），从人力、场地、生产及检验四维度量化配置资源。通过引入C级软件架构人才、构建ISO 5/7洁净环境、采购微米级设备及建立灭菌验证体系，确保项目具备应对三类器械高风险特性的能力。规划覆盖设计输入至注册申报全流程，针对开环控制精度、无菌保障及电磁兼容等瓶颈制定专项措施，为顺利通过NMPA审查奠定基础。

7.2 人力资源需求

配置9个关键岗位：项目经理（5年以上三类有源器械经验）、系统架构师（精通RTOS及C级软件标准）、网络安全工程师（熟悉ISO/IEC 81001-5-1），以及硬件、软件、工艺、灭菌、质量与注册专员。各岗位协同保障产品全生命周期合规。

7.3 生产场地需求

生产区划分为ISO 5级核心组装区与ISO 7级辅助区，总面积满足产能。环境控制严格执行：温度20-24℃、相对湿度45%-65%、压差梯度≥10Pa。布局遵循人流物流分离原则，防止交叉污染。

7.4 生产设备需求

关键设备清单及参数如下表所示：

| 设备名称 | 规格型号/性能指标 | 数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉点胶机 | 定位精度±0.01mm，重复精度±0.005mm | 2台 | 精密组件粘接与密封 |
| 激光焊接机 | 功率稳定性±1%，焊缝宽度0.1-0.3mm可调 | 1台 | 外壳气密性焊接 |
| 自动化组装线 | 节拍≤45秒/件，良率≥98% | 1条 | 核心模块自动化装配 |

7.5 检验设备需求

检测设备聚焦开环控制验证与生物安全性评价。

第8章 风险分析与应对 Risk Analysis and Response

8.1 概述

本章构建贴敷式胰岛素泵（型号：KF-GS1 Plus-1-0002）全生命周期风险管控体系，聚焦技术、知识产权及临床应用维度。针对软件安全等级C级开环有源且无菌提供的特性，管理深入算法鲁棒性、电机冗余及无菌屏障完整性。本章采用量化参数（发生概率P、严重度S、风险值RPN）与工程控制措施，确立从设计到上市后监测的动态闭环。遵循“预防优于检测”策略，针对输注精度偏差、电池失效、软件逻辑错误及临床误操作制定指标：输注偏差≤±5%、阻塞响应<30秒。确保关键风险在研发早期识别并降至可接受水平，为产品安全有效上市提供决策依据。

8.2 技术风险 (Technical Risk)

技术风险聚焦于硬件驱动、软件算法、电气安全及无菌工艺等工程实现的不确定性。鉴于贴敷式胰岛素泵“开环控制”特性，微小剂量误差或设备停摆可能引发低血糖昏迷等严重后果。本小节将风险细分为输注精度、电源可靠性、软件C级安全性及无菌屏障完整性四大领域，采用失效模式与影响分析（FMEA）进行量化评估。针对高风险项（RPN≥20），实施硬件冗余或软件多重校验；中风险项通过设计优化降低发生概率。电机驱动引入霍尔传感器双重反馈以消除失步；软件逻辑执行静态代码分析与故障注入测试。所有措施均经严格验证与确认（V&V），确保在-10℃至45℃极端环境及全生命周期内满足设计要求。

主要技术风险分析、控制策略及具体技术指标如下表所示：

| 序号 | 风险描述 | 发生概率 P (1-5) | 严重度 S (1-5) | 风险值 RPN (P×S) | 控制措施与具体技术指标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T01** | **输注剂量偏差超标**：因电机失步、管路气泡或算法错误，导致实际输注量与设定值偏差超过±10%，引发低血糖或酮症酸中毒。 | 3 (偶尔) | 5 (灾难性) | 15 | **设计控制**：采用闭环反馈步进电机系统，集成霍尔传感器实时监测转子位置并双重校验；软件增加“剂量 - 时间”逻辑校验及突变值过滤。<br>**验证指标**：全量程（0.02U/h-80U/h）输注精度偏差≤±5%；气泡体积≥0.5μL时可靠报警；阻塞检测响应时间<30秒。 | 硬件研发经理<br>软件架构师 |
| **T02** | **电池续航失效与意外断电**：因电量耗尽、接触不良或低温导致设备停止工作，造成胰岛素中断输注超过1小时，引发高血糖危象。 | 3 (偶尔) | 4 (严重) | 12 | **设计控制**：采用大容量锂电池配合低功耗架构，确保满负荷运行续航≥72小时；设置三级电量预警（30%/15%/5%），提前48小时报警。<br>**验证指标**：在-20℃至55℃环境下，寿命末期电池容量保持率≥80%；模拟断电后系统自动保存状态并切换安全模式。 | 电源工程师<br>嵌入式软件负责人 |
| **T03** | **软件C级逻辑缺陷与死机**：因代码错误、EMC干扰导致数据位翻转或看门狗失效，造成设备持续输注（过量）或停止输注。 | 2 (很少) | 5 (灾难性) | 10 | **设计控制**：遵循IEC 62304 C级标准，实施静态代码分析、形式化验证及双核冗余架构； |  |

8.3 专利风险 (Patent Risk)

专利风险涉及核心技术、结构创新及算法逻辑可能侵犯他人专利权，或自身成果未获保护导致竞争力丧失。鉴于贴敷式胰岛素泵市场竞争激烈，涵盖精密机械传动、无线通讯协议及血糖控制算法等高密集技术领域，本项目采取“防御与进攻并重”策略：启动前开展全面 FTO（自由实施）分析，排查微型泵体结构、快速换针机构及关键算法的专利壁垒；研发中建立动态监控机制，实时跟踪竞品技术路线并调整规避方案；针对独特贴敷固定结构、低功耗通讯协议及自适应输注算法等创新点，制定分阶段专利申请计划，确保上市前完成布局。所有风险由法务与研发负责人共同评估，高风险项须启动替代设计或寻求授权，确保合规推进。

具体控制措施、参数指标及责任分工如下表所示：

| 序号 | 风险描述 | 发生概率 P (1-5) | 严重度 S (1-5) | 风险值 RPN (P×S) | 控制措施与执行策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **核心结构专利侵权**：微型步进电机驱动或快速换针装置落入他人专利范围，导致无法上市或被诉。 | 3 (偶尔) | 5 (灾难性) | 15 | **规避设计**：立项前完成 FTO 分析，针对齿轮传动比、卡扣结构等高风险点仿真并制定替代方案；建立规避数据库。<br>**指标**：关键结构检索覆盖率 100%；高风险规避方案通过率≥95%。 | 知识产权专员<br>结构研发经理 |
| **P02** | **算法逻辑侵权风险**：血糖控制算法、剂量模型或通讯加密协议侵犯他人著作权或方法专利，导致审查不通过或被禁售。 | 2 (很少) | 4 (严重) | 8 | **自主开发**：核心算法自研，严禁引用受限开源模块；关键逻辑经第三方独立审计。<br>**指标**：代码原创性声明覆盖率 100%；申请软件专利≥3 项（含流程、数据结构）。 | 软件架构师<br>法务经理 |
| **P03** | **核心技术泄露与未保护**：因人员流动或管理不当导致图纸、源码泄露，或被竞品抢先申请。 | 2 (很少) | 4 (严重) | 8 | **保密机制**：实施分级权限，核心资料加密存储；全员签署竞业限制及保密协议（NDA）。<br>**指标**：专利申请早于发布前 6 个月提交；文档访问日志审计覆盖率 100%。 | 研发总监<br>信息安全专员 |

8.4 临床风险 (Clinical Risk)

临床风险聚焦真实医疗场景安全性，涵盖误操作、适应症偏差、特殊人群适用性及人机交互缺陷。作为患者自管的“开环”设备，贴敷式胰岛素泵缺乏实时干预，对易用性与容错性要求极高。本小节重点分析因教育不足、界面误导或环境干扰导致的剂量错误风险。依据人因工程原则，将通过可用性测试识别潜在使用错误，并制定防误触设计、强化报警逻辑及优化说明书等控制措施。同时评估儿童、老年人及皮肤敏感者的贴敷舒适度与过敏风险。所有措施需结合模拟使用测试和临床试验验证，确保受益显著大于残留风险。

主要临床风险分析与控制策略如下表所示：

| 序号 | 风险描述 | 发生概率 P (1-5) | 严重度 S (1-5) | 风险值 RPN (P×S) | 控制措施与具体执行策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C01** | **用户误操作导致剂量错误**：因界面复杂、按键混淆或忽视报警，致输注速率或基础率设置错误，引发低/高血糖。 | 3 (偶尔) | 5 (灾难性) | 15 | **人因工程优化**：简化 UI 流程，关键参数修改需二次确认；设计防误触物理及逻辑锁。<br>**验证指标**：严重使用错误率<1%；报警响应时间≤30 秒。 | 临床专家<br>UX/UI设计师 |
| **C02** | **贴敷部位皮肤过敏与感染**：因胶粘剂致敏、长时间佩戴致浸渍或穿刺针移位，引发接触性皮炎或局部脓肿。 | 4 (很可能) | 3 (中度) | 12 | **材料筛选与验证**：选用低致敏医用级硅胶/压敏胶；设计透气孔减少浸渍。<br>**验证指标**：斑贴试验（ISO 10993-10）无致敏反应；连续佩戴 72 小时皮肤红肿发生率<5%。 | 临床专家<br>材料工程师 |
| **C03** | **特殊人群适用性风险**：儿童、老年人或认知障碍者因理解力不足，无法正确操作或识别报警，导致治疗失败。 | 2 (很少) | 4 (严重) | 8 | **分级指导与监护**：开发“儿童模式”限制最大剂量；提供图文简易说明书及视频教程；支持远程监护。<br>**验证指标**：目标人群可用性测试通过率≥90%；监护人远程报警接收成功率 100%。 | 临床专家<br>软件产品经理 |

8.5 风险管理活动计划与里程碑

为确保技术、专利及临床风险有效管控，本项目将风险管理深度嵌入开发全生命周期。从启动阶段的初步危害分析（PHA），到设计输出阶段的详细 FMEA，再到试生产前的剩余风险评估，各关键节点均设评审点。小组定期审查措施有效性并动态更新记录；软件 C 级开发同步进行代码级风险分析；临床评价阶段重点验证人因工程控制措施。所有风险文档将作为注册申报核心资料，确保数据链完整可追溯。

各阶段任务、周期及输出如下：

8.6 综合剩余风险评价与总结

完成技术、专利及临床风险控制措施验证后，项目组将组织管理者代表、研发总监、质量负责人及外部专家组成评审委员会，对综合剩余风险进行最终评价。评价核心依据包括：单个风险是否降至可接受水平（RPN<8 或 S×P 落入“可接受区”）；控制措施是否引入新风险；以及产品临床受益是否显著大于残留风险。针对贴敷式胰岛素泵，重点审查输注精度、电池安全、无菌保障及人因工程四大指标。若判定为可接受，将形成《风险管理报告》，并在说明书中明确告知用户必要的剩余风险信息（如低电量报警含义、阻塞处理步骤等）。

本章严格遵循 YY/T 0316 标准精神，确保技术安全性并为 NMPA 注册申报提供完整证据链。章节重组为六个部分：8.1 概述、8.2 技术风险、8.3 专利风险、8.4 临床风险、8.5 风险管理活动计划与里程碑及 8.6 综合剩余风险评价与总结。所有风险项采用参数化呈现，通过表格列明发生概率 P（1-5）、严重度 S（1-5）及风险值 RPN。

技术风险方面，新增输注精度偏差、电池续航、软件 C 级安全及无菌屏障等具体项，设定明确指标：输注精度控制在±5% 以内，系统响应时间小于 30 秒，灭菌保证水平 SAL≤10^-6。专利风险涵盖核心结构侵权、算法逻辑侵权及外观冲突，制定 FTO 分析、自主开发及专利申请布局策略。临床风险聚焦用户误操作、皮肤过敏及特殊人群适用性，结合人因工程提出防误触设计及可用性测试指标。每个风险项均指定具体责任岗位（如软件架构师、知识产权专员、临床专家），确保职责落实。内容深度对标 NMPA 注册申报要求，特别强调开环控制、C 级软件及无菌提供的特殊风险分析，确保上市前充分识别并控制所有合理可预见的风险。