医疗器械技术产品要求编号：

一次性使用气管插管

1 产品型号/规格及其划分说明

1.1型号

1.1.1型号划分说明:

1.2产品规格

1.3组成

1.4与患者接触部分材料

2 性能指标

2.1物理性能

2.1.1尺寸

2.1.2接头

2.1.2.1最小长度

应符合表2中A的要求。

2.1.2.2标称规格

当气管插管配有一气管插管接头时，接头的标称规格不应小于其所配气管插管的标称规格。

2.1.2.3机器端要求

气管插管接头的机器端应是一符合YY/T 1040.1-2015《麻醉和呼吸设备圆锥接头第1部分:锥头与锥套》规定的15mm锥头。（锥形）机器端的内径不小于表2规定病人端的内径。其内径应平稳过度，以有助于一根吸引导管通过。

2.1.2.4病人端端口

病人端的端口应与接头的轴向成90°±5°。

2.1.2.5内径

应符合表2中C的要求。

2.1.3斜面

气管插管病人端端部有一个38°±10°的斜面角。

2.1.4套囊

2.1.4.1套囊要求

套囊应与管身紧密连为一体。

2.1.4.2充起直径

气管插管当按YY 0337.1-2002《气管插管第1部分：常用型插管及接头》中附录A测定时，套囊充起直径应为标称值土标称值的15%。

2.1.4.3缩陷试验

当套囊按YY 0337.1-2002《气管插管第1部分：常用型插管及接头》中附录B给定方法进行缩陷试验时，钢球应能自由通过插管。

2.1.4.4突出试验

按YY 0337.1-2002 《气管插管第1部分：常用型插管及接头》中附录C给定方法进行突出试验时，充起后的套囊的任何部分不应超过斜面的最近边缘。

2.1.5套囊充气管

2.1.5.1 外径：≤3.0mm。

2.1.5.2充气腔要求

其分离点应位于气管插管的凹面方向。充气腔周围的管壁不应占去气管插管腔内径的10%以上。

2.1.5.3 充气管在分理处与气管插管间的夹角夹角：≤45°

2.1.5.4指示球囊

应有一指示球囊和/或其他指示套囊充起/扁瘪的装置。

2.1.5.5单向阀

当要放岀套囊内的气体时，充气管、充气阀门或其他任何用做单向阀的关闭装置不应阻碍其放气。

2.1.5.6自由端

应能与符合GB/T 1962.1-2015《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第1部分：通用要求》的6% （鲁尔）外圆锥接头配合。

2.1.6插管弧度

2.1.6.1形状

气管插管可以是直形也可是弧形。

2.1.6.2圆弧半径

如果气管插管为“Magill”型，规格大于或等于6.5的插管的圆弧半径应为 140±20mmo

2.1.7墨菲孔眼

2.1.7.1应位于斜面的对侧。

2.1.7.2面积应不小于插管的内径截面积的80%。

2.1.7.3孔眼距病人端应符合表一要求L10。

2.1.8外观

2.1.8.1气管插管管胚表面应光洁、印刷清晰、牢固；套囊壁厚均匀，光滑无飞边；充气管应光洁无异物，有良好的柔韧性；标准接头外观应光洁无毛刺，与管胚颜色不同。

2.1.8.2气管插管病人端的应有一个斜面，斜面应圆滑，孔口不应有锐边。

2.1.8.3套囊应与管身紧密连为一体。

2.1.8.4墨菲孔眼应位于斜面的对侧，孔眼表面应光滑、无飞边。

2.1.8.5气管插管的规格标记应符合YY 0337.1-2002《气管插管第1部分：常用型插管及接头》和YY 0337.2-2002《气管插管第2部分：柯尔（Cole）型插管》的要求。

2.1.9温度传感器

2.1.9.1外观与机械安全性

2.1.9.1.1线材外观应圆实平滑，颜色均匀，线材外表面无明显破损、划伤、变形等缺陷。

2.1.9.1.2探头表面圆滑，以防止使用过程中造成组织损伤。

2.1.9.2 测量范围

至少为25℃～45℃。

2.1.9.3最大允许误差

在25℃～45℃的测温范围内最大允许误差为：±0.2℃。

2.1.9.4时间响应

当经历快速的温度改变150秒之后，医用温度传感器的阻值按阻值-温度转换表换算出的温度值与参考温度的差异应不超过2.1.9.3最大允许误差范围。

2.1.9.5长期稳定性

将体温探头置于（80±2）℃的恒温空气箱中96小时，冷却室温后重复使用体温探头的最大允许误差满足2.1.9.3中的要求。

2.1.9.6测温线出口

测温线出口距病人端应符合表一要求L7。

2.1.9.7最大能量耗散

制造商应规定能由指示单元提供给探头的、产生最小自热的最大功率。对于可重用或者一次性的温度探头,当浸入温度为 37 C士0.1C的水槽中时，所提供的最大功率应不导致使温度上升超过0.02C的能量耗散(IR)。

2.1.10抽吸管

2.1.10.1 外径：≤3.6mm,内径：≤2.5mm。

2.1.10.2抽吸管要求

其分离点应位于气管插管的凸面方向。抽吸管周围的管壁不应占去气管插管腔内径的15%以上。

2.1.10.3 抽吸管在分理处与气管插管间的夹角：≤45°。

2.1.10.4病人端距抽吸管出口应满足表1要求L6。

2.1.10.5自由端

应能与符合GB/T 1962.1-2015《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第1部分：通用要求》的6% （鲁尔）外圆锥接头配合。

2.2化学性能

2.2.1易氧化物

按GB/T 14233. 1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法》中5. 2. 2方法的规定进行试验，检验液与空白液相比,0.002mol/L高锰酸钾溶液消耗量之差应不大于2.0ml.

2.2.2重金属含量

检验液中钡、铬、铜、铅、锡总金属含量不得超过lug/mL,镉含量应小于0.1ug/mL。

2.2.3酸碱度

气管插管检验液与空白对照液的PH值之差应不超过1.5。

2.2.4浊度和色泽

按GB/T 14233. 1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法》中5.1方法的规定进行试验，溶液应无色透明、凭目视看不出异物。

2.2.5蒸发残留

按GB/T 14233. 1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法》中5.5方法的规定进行试验，残留物量不超过2.0mg。

2.3环氧乙烷残留量

按GB/T 14233. 1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法》规定方法试验，环氧乙烷残留量不应超过10ug/g。

2.4无菌

产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。

2.5产品安全要求应符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》规定的要求。

2.6电磁兼容

应符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》的要求。

2.7环境试验

产品应符合GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》中气候环境试验 II组，机械环境试验II组及附录B的要求。运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009中的第4章、第5章的要求。

3.试验方法

3.1物理性能

3.1.1管身尺寸

以通用量具或专用量具检验应符合表1的要求。

3.1.2接头

3.1.2.1最小长度

以通用量具或专用量具检验应符合表2的要求。

3.1.2.2标称规格

目视检查。

3.1.2.3机器端要求 以通用量具或专用量具检验应符合2.1.2.3的要求。

3.1.2.4病人端端口

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.2.4的要求。

3.1.2.5内径

以通用量具或专用量具检验应符合表2的要求。

3.1.3斜面以通用量具或专用量具检验应符合2.1.3的要求。

3.1.4套囊

3.1.4.1套囊要求

通过检查应符合2.1.4.1的要求。

3.1.4.2充起直径

按YY 0337.1-2002《气管插管第1部分：常用型插管及接头》中附录A测定时，应符合2.1.4.2的要求。

3.1.4.3缩陷试验

按YY 0337.1-2002《气管插管 第1部分：常用型插管及接头》中附录B给定方法进行缩陷试验时，应符合2.1.4.3的要求。

3.1.4.4突出试验

按YY 0337.1-2002《气管插管第1部分：常用型插管及接头》中附录C给定方法进行突出试验时，应符合2.1.4.4的要求。

3.1.5套囊充气管

3.1.5.1 外径

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.5.1的要求。

3.1.5.2充气腔要求

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.5.2的要求。

3.1.5.3 夹角

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.5.3的要求。

3.1.5.4指示球囊

通过检查应符合2.1.5.4的要求。

3.1.5.5单向阀

通过检查应符合2.1.5.5的要求。

3.1.5.6自由端

通过检查应符合2.1.5.6的要求。

3.1.6插管弧度

3.1.6.1 形状

通过检查应符合2.1.6.1的要求。

3.1.6.2圆弧半径

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.6.2的要求。

3.1.7墨菲孔眼

3.1.7.1通过检查应符合2.1.7.1的要求。

3.1.7.2以通用量具或专用量具检验应符合2.1.7.2、2.1.7.3的要求。

3.1.8外观检验

用目力与手感检查，应符合2.1.8的规定。

3.1.9温度探头

3.1.9.1外观与机械安全性

感官检查，应符合2.1.9.1的要求。

3.1.9.2测量范围

环境温度为（23±5）℃，相对湿度为（50±20）%。分别设定恒温水槽的温度点为（25±1）℃、（37±1）℃、（45±1）℃，将医用温度传感器感温端部分和参考温度计同量置于稳定性在±0.02℃以内的恒温水槽中，医用温度传感器与数字万用表相连接。在恒温水槽的每个设定温度点上，测量的电阻值对应电阻-温度转换表查得相应温度值，测量范围应符合2.1.9.2的要求。

3.1.9.3最大允许误差试验

按照3.1.9.2的方法测试，结果应符合2.1.9.3的要求。

3.1.9.4时间响应试验

将温度探头与数字万用表连接，将处在环境温度为（23±2）℃中的医用温度传感器部分浸入温度为（44±1）℃恒温水槽中，150秒后比较医用温度传感器测量的阻值对应电阻-温度转换表所查得的相应温度值与参考温度计的示值误差应满足2.1.9.3最大允许误差的要求。

3.1.9.5长期稳定性

将医用温度传感器置于（80±2）℃的恒温空气箱中96小时，冷却室温后根据3.1.9.3，分别在（25±1）℃、（37±1）℃、（45±1）℃检测医用温度传感器的最大误差应满足2.1.9.3的要求。

3.1.9.6测温线出口

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.9.6的要求。

3.1.9.7最大能量耗散

根据YY 0785-2010的7.7的要求进行试验，结果应符合2.1.9.7的要求。

3.1.10抽吸管

3.1.10.1 外径

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.10.1的要求。

3.1.10.2抽吸腔要求

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.10.2的要求。

3.1.10.3夹角

以通用量具或专用量具检验应符合2.1.10.3的要求。

3.1.10.4以通用量具或专用量具检验应符合表1的要求。

3.1.10.5自由端

通过检查应符合2.1.10.5的要求。

3.2化学性能

取样品，按样品0.2g加1ml的比例水，在37°C±1°C下放置24小时,将样品与液体分离，冷至室温，作为检验夜。用同样的方法制成同批空白对照液，然后进行测试。

3.2.1易氧化物

按GB/T14233. 1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法》中5.2.2方法的规定进行试验，结果应符合2.2.1的要求。

3.2.2重金属含量

按GB/T14233. 1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法》中5.6.1和5.9.1规定的方法进行试验，结果应符合2.2.2的要求。

3.2.3酸碱度

按GB/T14233.1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学

分析方法》中5.4.1中规定的方法进行试验，结果应符合2.2.3的要求。

3.2.4浊度和色泽

按GB/T14233.1-2022中5.1规定的方法进行，应符合2.2.5的规定。

3.2.5蒸发残留

按GB/T14233.1-2022中5.5规定的方法进行，应符合2.2.6的规定。

3.3环氧乙烷残留量

按GB/T14233.1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分:化学分析方法》中第9章规定的方法进行试验，结果应符合2.3的要求。

3.4无菌

按《中国药典（四部）》（2020版）中通则1101 "无菌检查法”进行试验，其结果应符合2.4的规定。

3.5安全试验

按照GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》规定的方法进行，应符合2.5的要求。

3.6电磁兼容试验

按照YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》的试验方法进行，应符合2.6的要求。

3.7环境试验

按照GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》中气候环境试验 II组，机械环境试验II组及表2的要求进行试验，运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009中的第4章、第5章的要求进行试验，结果应符合2.7的要求。

表2环境试验要求和检验项目

| 试验项目 | 试验要求 |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 持续时间h | 恢复时间h | 通电状态 | 试验条件 | 初始检测 | 中间检测 | 最后检测 | 显示部件电压（V） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 198 | 220 | 242 |
| 额定工作低温试验 | 1 | - | 试验时通电 | 5℃ | 2.1.8、2.1.9.2 | - | 2.1.8、2.1.9.2 | √ |  |  |
| 低温储存试验 | 4 | 12 | 试验后通电 | -40℃ | 2.1.8、2.1.9.2 | - | 2.1.8、2.1.9.2 |  | √ |  |
| 额定工作高温试验 | 1 | - | 试验时通电 | 40℃ | 2.1.8、2.1.9.2 | 2.1.8、2.1.9.2 | - |  |  | √ |
| 运行试验 | 4 | - | 试验时通电 | 40℃ | - | - | 2.1.8、2.1.9.2 |  |  | √ |
| 高温储存试验 | 4 | 4 | 试验后通电 | 55℃ | 2.1.8、2.1.9.2 | - | 2.1.8、2.1.9.2 |  | √ |  |
| 额定工作湿热试验 | 4 | - | 试验时通电 | 温度40℃ 相对湿度80％ | 2.1.8、2.1.9.2 | - | 2.1.8、2.1.9.2 |  | √ |  |
| 湿热贮存试验 | 48 | 24 | 试验后通电 | 温度40℃ 相对湿度 93% | 2.1.8、2.1.9.2 | - | 2.1.8、2.1.9.2 |  | √ |  |
| 振动试验 | - |  | 试验后通电 | 基准试验条件 | 2.1.8、2.1.9.2 | - | 2.1.8、2.1.9.2 |  | √ |  |
| 碰撞试验 | - |  | 试验后通电 | 基准试验条件 | 2.1.8、2.1.9.2 | - | 2.1.8、2.1.9.2 |  | √ |  |
| 运输试验 | - |  | 试验后通电 | 基准试验条件 | 2.1.8、2.1.9.2 | - | 2.1.8、2.1.9.2 |  | √ |  |

附录A

产品结构示意图及尺寸表

图4

表1：气管插管基本尺寸     单位mm

| 规格 | ID | OD | L1±5 | L2±5 | L4±5 | L5±2 | L6±5 | L7±2 | L8±1 | L9±1 | L10±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | 6.5±0.2 | 10±0.2 | 300 | 265 | 215 | 58 | 225 | 215 | 16 | 18 | 5 |
| 7.0 | 7.0±0.2 | 10.7±0.2 | 310 | 274 | 225 | 62 | 235 | 235 | 17 | 19 | 5 |
| 7.5 | 7.5±0.2 | 11.5±0.2 | 320 | 284 | 235 | 62 | 245 | 235 | 17 | 19 | 6 |
| 8.0 | 8.0±0.2 | 12±0.2 | 325 | 287 | 245 | 70 | 255 | 255 | 17 | 21 | 6 |
| 8.5 | 8.5±0.2 | 12.7±0.2 | 325 | 285 | 245 | 70 | 255 | 255 | 17 | 21 | 6 |

图5

表2   气管插管接头：规格范围和病人端基本尺寸        单位mm

| 标称规格 （公称内径） | 外径 | A | C±0.15 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | 8.7 | 18 | 6.5 | 7.5 |
| 7.0 | 9.3 | 18 | 7.0 | 8.0 |
| 7.5 | 10 | 18 | 7.5 | 8.5 |
| 8.0 | 10.7 | 18 | 8.0 | 9.0 |
| 8.5 | 11.3 | 18 | 8.5 | 9.5 |

图6

表三：球囊的尺寸                     单位mm

| 尺寸 | 外径 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | 10.0 | 9.8 | 35 | 20 | 6 |
| 7.0 | 10.7 | 9.8 | 35 | 20 | 6 |
| 7.5 | 11.5 | 11 | 42 | 21 | 6 |
| 8.0 | 12.0 | 11.5 | 42 | 21 | 6 |
| 8.5 | 12.7 | 12.4 | 42 | 22 | 6 |

附录B

(规范性附录）
安全

A1  产品特征

a）设备按防电击类型分类：此项不适用

b）设备按防电击程度所属的型：产品与监护仪连用后成BF型应用部分

c）设备按对防液的防护程度分类：IPX7

d）设备按在空气混合的易燃麻醉气或与氧化亚氮混合的易烯麻醉下情况下使用的安全程度分：此项不适用

e）设备按运行模式：此项不适用

f）设备的额定电压和频率： 此项不适用

g）设备的输入功率：此项不适用

h）设备不具有对除颤放电效应防护的应用部分：不具有

i）设备是不具有输入部分：不具有

j）非永久性安装设备 ：此项不适用

K）电气绝缘图

A

B

| 序号 | 绝缘路径 | 绝缘类型 | 参考电压 Vr.m.s | 爬电距离要求值（mm） | 电气间隙要求值(mm) | 试验电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 应用部分和主机外壳之间 | 1MOPP | AC 220V | ≥4 | ≥2.5 | 1500V |
| B | 应用部分和网电源之间 | 2MOPP | AC 220V | ≥8 | ≥5 | 4000V |