编号：202205050001

产品有效期验证方案

一次性医用口罩

编制:
审核:
批准:

含附表原件

- .验证目的

确定本公司生产的一次性医用口罩（非无菌）的2年有效期，符合产品各项性能指标的要求。
按照YY/T 0681. 1-2018《无菌医疗器械包装试验方法第1部分：加速老化试验指南》，通过提
高产品储存温度，将产品暴露在加速老化条件下，对产品性能进行验证。

- .适用范围

本公司生产的一次性医用口罩（非无菌）。

- .参考资料

- . 1 YY/T 0681. 1-2018无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南

- .2 一次性医用口罩（非无菌）产品技术要求

- .测试样品的选择

本公司一次性医用口罩只有一种型号，本次加速老化验证使用的是XXX型号。

- .测试样品

产品型号、尺寸、测试所要求的项目、数量及时间见表1。

表1加速老化要求

| 测试时间 测试项目 | 零点 | 6个月 | 12个月 | 24个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 20×3 批 | 20X3 批 | 20X3 批 | 20X3 批 |
| 结构与尺寸 |  |  |  |  |
| 鼻夹 |  |  |  |  |
| 口罩带 |  |  |  |  |
| 微生物 | 6个独立包装义3批 | / | 6个独立包装X3批 | 6个独立包装义3批 |
| 样品总数 | 60+18个独立包装 | 54 | 60+18个独立包装 | 60+18个独立包装 |

即：每批不少于80个+18个独立包装，共三批。

- .仪器设备

6. 1直尺

防盗版提醒:

1＞本提不框下载后很容易删除（单击选中-delete键删除），册（1除
后遮挡内容即可显示

2、本文档为Word可编辑版，排版精美

注意：盗版文档仅页面预览大致相同，但下载后几乎无法再编辑。

盗版文档均通过软件采集原文档预览页面获取，此类文档睢以编

科，且存在乱码，如下载到盗版，可张东平台投诉退款。

7. 3. 2.鼻夹长度应不小于8. 0cm。

7.4 口罩带

7. 4. 1. 口罩带应戴取方便。

7. 4. 2.每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10No

- 5 微生物指标

表2

| 细菌菌落总数 CFU/g | 大肠菌群 | 绿脓杆菌 | 金黄色 葡萄球菌 | 溶血性链球菌 | 真菌菌落总数 CFU/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |

8.产品加速老化试验

8.L取检测合格的三批口罩，置于温度60℃,湿度45%~65%环境下，按照加速老化规定的四个
点，每批按检测项检测。

8.2产品在零时检验时按表1中的检验项目进行检验，结果记录于附件1中。

- 3加速老化条件

- 3. 1产品将暴露在60℃加速老化温度下。通过加速老化0.5年和1年，2年后，再进行
产品的性能测试。

- 3. 2加速老化计算公式：

加速老化时间（ATT） =RT∕Q10c （TAA-TRT）/10]

TAA=加速老化温度（℃）

TRT=环境温度（℃）

RT=老化预期时间

用阿列纽斯公式，通常6。等于2是计算老化因子的保守方法，取Q∣°=2°

表2加速老化时间

| 老化温度 | 储存温度 | Q10 | 预期产品有效期 | 加速老化时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 ℃ | 25 ℃ | 2 | 6个月 | 16. 2 天 |
| 60 ℃ | 25 ℃ | 2 | 12个月 | 32. 3 天 |
| 60 ℃ | 25 ℃ | 2 | 24个月 | 64. 5 天 |

8. 3.3产品在60C, 17天预处理（相当于在室温的环境下保持6个月）加速老化过后，按

表1中的检验项目进行检验，结果记录于附件1中。

- . 3.4产品在60℃ , 33天预处理（相当于在室温的环境下保持1年）加速老化过后，按
表1中的检验项目进行检验，结果记录于附件1中。

- .3.5产品在60℃ , 65天预处理（相当于在室温的环境下保持24个月）加速老化过后，
按表1中的检验项目进行检验，结果记录于附件1中。

8.4四个点的设定时间：

表4加速老化对应的测试时间

| 测试时间 | 零占 y /、、、 | 6个月 | 12个月 | 24个月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 对应的时间 | 0 | 零点+17天 | 零点+33天 | 零点+65天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 见表1加速老化要求规定 |  |  |  |

- .结论

依照以上验证方案总结出的结论。

- .附表

附表1 一次性医用口罩（非无菌）检验记录（加速老化检验记录）

附表2成品微生物检验报告

附件原件（可直接点开，如附件点击无反应或无任何提示，则为盗版）：

附表1	的罚

加速老化检验记录二成品微生物检验报4

Ml

零点一次性医用口罩俳无雷）检验记录

柩验腼;

| 型号初检QDYY |  |  | 检麟果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产日期 | 批号 | 序号 | 外观 | 给构 | 尺寸 | 就 | m 度 | II罩 川1・ 啼 | 触力单位;N | 懒结论 |  |
|  |  |  | 口勒卜现应 躺哪 款,表面 不得有破 ¦襁 | 口聊糊 后,应能罩 住触酬 口、鼻至下 | 应符合好的 尺寸,m 差应不战士 5% | 口社应 姐醺 夹,鼻夹 由可触 材耦喊 | 长度应 不小于 8.0cm | 口罩 带应 哪 方便 | 卜根口鞫与口罩触 脑的断麴加环小 于10N |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

≡≡:	惭血	郎/珊

| 产品名称 |  | KMn? (≡) |  | k≡≡ | QDYY | 阿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产盹 |  |  |  |  | 产跳号 |  |  |  |
| 腭 | 检嬲目 |  | 楸瓢 |  | 嬲跳 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 收解果 |  | 翻 | 备在 |
| 1 | 触物标 |  | 箍雄殿@OOU/g |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大雕楣不得轴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 籁椭:碑q |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金姆瞰棚黜 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 触懒螭;碉物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 睛确翻 |  |  |  |  |  |
| 概嫄拈口斜 口嵇格口嬲 口簿做 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幽 | 01： 畅现 雌/觊 |  |  |  |  |  |  |  |