工艺流程NO：18

| 产品名称：一次性使用xxx 水封式 |  |  |  |  |  | 产品技术要求编号：浙械注准*********** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号系列：YYqs系列；YTS系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 特性名称 | 特性符号 | 关键及特殊特性操作描述 |  |  |  |  | 控制 方法 |
|  |  |  | 产品特性 | 过程特性 |  |  |  |  |
| 1 | 注塑工序 | [A] | 外观、物理性能 | 外 观：应无黑糊斑点、无油污、异物等； 注塑质量：应光滑平直，不得有毛刺、飞边、缺料等现象； 尺 寸：应符合产品图纸要求； |  |  |  | 首检：3模/班 巡检：3模/班 完工检：S-3 |
| 2 | 挤出工序 | [A] | 外观、物理性能、 | 外 观：应无黑糊斑点、无油污、异物等； 挤出质量：应光滑、粗细均匀、壁厚均匀；不得有麻皮、鱼眼等现象； 尺 寸：应符合产品图纸要求； |  |  |  | 首检：3模/班 巡检：3模/班 完工检：S-3 |
| 3 | 吹塑工序 | [A] | 外观、物理性能、 | 外 观：应无黑糊斑点、无油污、异物等； 吹塑质量：腔体在规定高度注满水自由跌落不破裂，或以一定重量重物在规定高度跌落在被测物上不破裂； 尺 寸：应符合产品图纸要求； |  |  |  | 首检：3模/班 巡检：3模/班 完工检：S-3 |
| 3 | 超声波焊接工序 | [A] | 外观、焊接质量 | 外 观：焊接后的产品应完整美观，不得产生花纹、焦痕等影响产品外观的现象产生。 焊接质量：焊接后的产品应整体牢固，无虚焊，不得自然脱开。 |  |  |  | 首检：3模/班 巡检：3模/班 完工检：S-3 |
| 3 | 装配工序 | [C] | 产品功能 | 外 观：装配后的产品应完整，不得多件、少件，不的有异物。 装配质量：装配后的产品应整体牢固，不得自然脱开。 |  |  |  | 首检：5只/班 巡检：5只/班 完工检：S-3 |
| 5 | 产品测漏 | [A] | 产品密封性 | 在40~60Kpa的压力下保持6s；不得发生泄漏； |  |  |  | 首检：5只/班 巡检：5只/班 完工检：S-3 |
| 6 | 初包装封口 | [B] | 产品与外界微生物屏障性能 | 初包装封口处封条距袋口部为5～8mm，封口宽度不小于10mm。封口后不允许有漏气、封口印痕未完全溶合现象； 封口应平直无皱褶，应与袋底边平行并有明显启封口； 内装物的规格品种应与标识印刷相符，封口处若有生产日期、失效日期应正确、清晰。 |  |  |  | 首检：5只/班 巡检：5只/班 完工检：S-3 |
| 7 | 产品灭菌 | [B] | 无菌 | 外观：灭菌后的产品外包装应完整、不变形、不破裂、无残留药迹。 图文：灭菌后箱面印刷图形、文字应不改变。 化学指示物：灭菌后的化学指示片应由红色变为兰色。 |  |  |  | 外观：抽检5箱 图文：抽检5箱 化学指示物：抽检20箱 |
| 说明 | 1、特性符号中[A]为关键工序、 [B]为特殊工序； [C]为一般工序； 2、特性来源于特殊特性清单、图纸、相关产品标准以及已经生产的类似产品的特殊特性和经验； 3、完工检中检验水平S-3依据GB/执行； |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制(技术科)： 日 期： |  |  |  |  | 审核(质管科)： 日 期： |  | 批准(管代)： 日 期： |  |