XXXXX医疗器械有限公司

风险可接受准则

- 目的

- 根据公司风险可接受准则的决策方针，选择适当的风险可接受准则，作为产品生产有关的全过程中存在的风险判断依据，实现公司风险管理过程的有效性。

- 依据及参考内容

- YY/T0316-2008 医疗器械-风险管理对医疗器械的应用

- 产品技术要求及相关法规、标准要求

- 质量管理分析工具：统计过程控制SPC，；测量系统分析MSA；失效模式和效果分析FMEA；产品质量先期策划APQP；生产件批准PPAP

3.风险可接受准则细则

损害严重度(S)水平

| 等级名称 | 代号 | 级别 | 严重度的定性描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻 度 | S1 | 1～4 | 轻度伤害或无伤害 |
| 中 度 | S2 | 5～6 | 中等伤害 |
| 致 命 | S3 | 7～8 | 一人死亡或重伤 |
| 灾难性 | S4 | 9～10 | 多人死亡或重伤 |

损害发生概率频度（O)等级

| 等级 名称 | 代号 | 级别 | CPK | PPM | 频次（每年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经 常 | P6 | 10 | ＜ | ＞500000 | ≥100/1000个 |
|  |  | 9 | ＞ | 333，333 | 50/1000个 |
| 有 时 | P5 | 8 | ＞ | 125,000 | 20/1000个 |
|  |  | 7 | ＞ | 50,000 | 10/1000个 |
|  |  | 6 | ＞ | 12,500 | 5/1000个 |
| 偶 尔 | P4 | 5 | ＞ | 2,500 | 2/1000个 |
| 很 少 | P3 | 4 | ＞ | 500 | 1/1000个 |
| 非常少 | P2 | 3 | ＞ | 67 | 1000个 |
| 极 少 | P1 | 2 | ＞ | 7 | 1000个 |
|  |  | 1 | ＞ | ＜1 | ≤1000个 |

损害发生的探测度（D)

| 探测度 | 评价准则：被设计控制探测的可能性 |  | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DFMEA | PFMEA |  |
| 绝对不可能 | 设计控制将不能和/或不可能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式：或根本没有设计控制 | 不能检测或没有检测 | 10 |
| 很极少 | 设计控制只有很极少的机会能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 只能通过间接或随机检查来控制 | 9 |
| 极少 | 设计控制只有极少的机会能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 只能通过目视检测来控制 | 8 |
| 很少 | 设计控制有很少的机会能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 只能通过双重目视检测来控制 | 7 |
| 少 | 设计控制有较少的机会能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 用控制图方法控制（如SPC） | 6 |
| 中等 | 设计控制有中等机会能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 在产品进入下工序后进行抽样测量来控制缺陷或在产品进入下工序后对产品百分百测量/不测量来控制缺陷 | 5 |
| 中上 | 设计控制有中上多的机会能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 在下工序上的误差检测，或在准备生产时进行测量及首件检验 | 4 |
| 多 | 设计控制有较多的机会能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 在本工序的误差检测，或利用多层验收后在下工序进行误差检测，供应，选择，安装确认，不接受不合格产品 | 3 |
| 很多 | 设计控制有很多机会能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 在本工序上的误差检测（自动测量并自动停机），不合格产品不能通过 | 2 |
| 几乎肯定 | 设计控制几乎肯定能找出潜在的起因/机理及后续的失效模式 | 由于相关项目已通过流程/产品设计采用了防错措施，不可能出现不合格产品 | 1 |

4 风险评价准则

综合评价程度

| 严重程度 接受水平 发生概率 |  | 灾难性 | 致 命 | 中 度 | 轻 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S4 | S3 | S2 | S1 |
| 经 常 | P6 | U | U | U | R |
| 有 时 | P5 | U | U | R | R |
| 偶 尔 | P4 | U | R | R | R |
| 很 少 | P3 | R | R | R | A |
| 非常少 | P2 | R | R | A | A |
| 极 少 | P1 | A | A | A | A |

说明：A:可接受风险

R:合理可降低的风险

U:不经过风险/收益分析即判定为不可接收的风险

风险顺序数（风险系数）RPN

.风险顺序数(风险系数)RPN：

严重度S：指潜在失效模式对顾客（下一道工序）的影响后果的严重程度评价指标，一般分1-10级，从无失效后果到无警告的严重危害后果。

频度O：指具体的实效起因或机理发生的频度，分1-10级，从几乎不可能发生失效到发生失效几乎无法避免

探测度D：指实效的起因或机理不可探测的程度，分1-10级，从几乎肯定到几乎不可能探测

风险顺序数(风险系数)RPN=严重度(S)×频度（O）×探测度（D）

风险顺序数(风险系数)RPN＞100时需解决风险项目，如都小于100时优先解决前2位最高风险项目。

编制人（技术科）：xxx                               复核人：

日   期：                                    日  期：

| 设计项目/ 要求 | 潜在的 失效模式 | 潜在的 失效后果 | 严重程度数 S | 级别 | 潜在失效的起因/机理 | 频度数 O | 现行设计控制 | 不可探测度数 D | 风险顺序数 | 建议措施 | 责任及目标完成日期 | 措施结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取的措施 | 严重度数 | 频度数 | 不可探测度数 | 风险顺序数 |
| 防溢盖防水透气 | 防溢盖透水 | 长时间瓶体内水的流失提高水封失效的风险 | 8 | [A] | 防溢盖工艺为PE烧结工艺，靠颗粒之间烧结搭桥形成的微孔。如有缺陷，孔洞有透水风险。 | 3 | 检验卡片 | 3 | 72 | 装配前对该关键原件进行自检 | — | 装配前对该关键原件进行自检 | 6 | 3 | 3 | 36 |
| 生物危害 | 原材料受污染 | 零件加工过程中出现黑点 | 8 |  | 原材料 | 3 | 严格执行《采购控制程序》 | 3 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品受污染 | 患者接触到细菌污染的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学危害 | 患者环氧乙烷残留量超标的的产品 | 接触到还原性物质造成损害 | 8 |  | 环氧乙烷解析不彻底 | 1 | 《灭菌控制程序》 | 3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品老化 | 产品有效期内失效 | 8 |  | 经销商仓储环境差 | 3 | 说明书中说明仓储环境要求 | 2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 洁净区尘埃粒子超标、温度、湿度不符合要求 | 患者接触到非安全产品 | 7 |  | 1.班结束清场未达标 2.过程环境监控失控 | 2 | 1.严格遵守清场纪律 2.做好过程环境监控工作 | 3 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仓库环境不符合要求 | 患者接触到非安全产品 | 8 |  | 经销商仓储环境差 | 3 | 说明书中说明仓储环境要求 | 2 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息危害 | 标识不明确，产品无法预期使用 | 产品无法预期使用和可能使患者接触到非正常工作的产品 | 8 |  | 1.产品上标识不明确、不清晰或刻度不准确 2.没有注意说明书上注意事项及图示而使产品不能预期使用（正常状态） 3.说明书上注意事项、操作步骤描述繁琐或不清晰易懂或信息不全 | 1 | 严格执行《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》和相应的检验规程和工艺流程，对生产设备进行严格的安装、运行和性能验证 | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计项目/ 要求 | 潜在的 失效模式 | 潜在的 失效后果 | 严重程度数 S | 级别 | 潜在失效的起因/机理 | 频度数 O | 现行设计控制 | 不可探测度数 D | 风险顺序数 | 建议措施 | 责任及目标完成日期 | 措施结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取的措施 | 严重度数 | 频度数 | 不可探测度数 | 风险顺序数 |
|  | 产品非预期损坏 | 运输过程中造成产品损坏 | 8 |  | 1.包装上防护措施标识不明确不清晰 2.运输公司野蛮操作 | 4 | 严格执行《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》和相应的检验规程和工艺流程，对生产设备进行严格的安装、运行和性能验证 | 3 | 96 | 加强与运输公司的沟通，减少不合理操作造成的影响 | — | 持续跟踪 | 6 | 4 | 3 | 72 |
|  | 产品无法使用 | 客户咨询或投诉 | 7 |  | 说明书上注意事项、操作步骤描述繁琐或不清晰易懂或信息不全 | 2 |  | 3 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用危害和功能失效 | 产品使用功能未达到预期效果 | 产品无法预期使用和可能使患者接触到非正常工作的产品 | 8 |  | 1、没有注意说明书上注意事项及图示而使产品不能预期使用（正常状态） 2、某些部件组装不到位或者漏检 3、产品基本性能不符合标准要求 | 2 |  | 3 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |