设计和开发输入记录

NO:10

| 产品名称 | 一次性使用xxx 水封式 | 型号系列 | YYqs系列；YTS系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 输入背景： 由于企业机制转型升级，成立了XXXXX医疗器械有限公司（以下简称qs公司），将上海kx医疗器械厂（以下简称kx厂）已热销20余年的主打产品：一次性使用xxx 水封式整体技术转让至我公司，我公司引进该厂技术、设备和厂房，可以使生产力发展从更高的起点起飞，节省了研发成本，赢得了时间，从而使该系列产品能继续完成其应有的使命。 “设计和开发输入应当包括预期用途规定的功能、性能、和安全要求、法规要求、风险管理控制措施和其他要求。” |  |  |  |
| 2．产品功能及性能要求： 预期用途： 本系列品主要适用于各种原因引起的胸腔残气、胸腔积液“只出不进”；或者胸腔微创手术及术后康复阶段的闭式引流。 适用范围： 本产品适用于治疗各种原因引起的气胸、胸腔积液及手术后需要进行闭式引流的病人。 主要功能： 通过引流管与预埋在胸腔内的胸腔引流管相连接，实现胸腔内残气或少量积液的引流。 便携式产品方便携带，病人可遵医嘱携带进行康复性行走锻炼，利于患者的康复，提高病床的周转率。 主要性能： 产品不应有影响其正常使用的泄露；产品在使用过程中应保持水封状态；产品应无菌。 安全要求： 产品为无菌，禁止重复使用； 包装破损后禁止使用； 使用结束，将引流液清净后，再作废物处理。 与预期使用环境的相容性 产品使用在常规温湿度情况下不受使用环境影响。 与附件或辅助器械的兼容性 产品出厂附件为二通、三通、漏斗等，方便临床连接预埋的胸腔引流导管、方便加液使用，不影响产品的功能性使用。这些附件多是以方便加液，方便插拔引流管，方便观察，方便开关引流管，方便临床使用等目的，不扩大及改变适用范围，不使用新材料、新技术、新活性成分、新作用机理及技能等；未改变产品结构、主要性能、使用方法、注意事项、禁忌等。具体附件详见《一次性使用xxx产品附件清单》。 |  |  |  |
| 3法规要求： 应适用于中华人民共和国国务院令（第650号）《医疗器械监督管理条例》； 《医疗器械注册管理办法》总局令第4号； 《医疗器械生产监督管理办法》总局令第7号； 《医疗器械生产企业质量体系考核办法》 局令第22号； 《医疗器械说明书和标签管理规定》总局令第6号； 《2014年12号通告关于发布免于进行临床试验的第二类医疗器械的目录》 《医疗器械临床评价技术指导原则》2015年14号通告； 《医疗器械产品分类目录》 《医疗关于印发医疗器械检测机构开展医疗器械产品标准预评价工作规定》(食药监办械[2010]133号) 《医疗器械标准管理办法（试行）》（局令第31号） 《GB/ 标准编写的基本要求》 《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》 强制性标准和非强制性标准： 《一次性使用xxx 第1部分：水封式》； YY/T0316-2008《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》； GB/《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法》； GB/《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学分析方法》； GB/《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的猪皮检验抽样计划》 产品的物理性能、化学性能、生物性能应满足《一次性使用xxx 第一部分 水封式》要求。 |  |  |  |
| 4风险管理要求 一次性使用xxx 水封式系列针对该产品进行风险管理活动的策划，制定风险管理计划。确定一次性使用xxx 水封式系列的风险可接受性准则，对产品设计开发阶段（包括试生产阶段）的风险管理活动以及生产和生产后信息的获得方法的评审要求进行安排。风险管理采用PHA与FMEA等工具对该系列产品进行风险分析与识别，并通过控制计划对潜在识别风险进行控制，最大化的将产品潜在风险暴露于批产前并进行解决。 本次风险管理的评审目的是通过对一次性使用xxx 水封式系列产品在设计、开发阶段风险管理活动进行总体评价，确保风险管理计划圆满地完成，并且通过对该产品的风险分析、风险评价和风险控制，以及综合剩余风险的可接受性评价，证实对产品的风险已进行了管理，并且控制在可接受范围内。 得到的生产及生产后信息进行管理，必要时，风险管理小组开展活动实施动态风险管理，每年进行一次生产机生产后信息管理的汇总。 根据潜在风险分析及后果分析，对识别出的风险进行后续控制，该控制计划体现在相应的程序文件、规程、技术文档等方式，通过该手段可提高质量管理体系在现场要求方面的适应能力，有利于现场管理，质量审核有依据可循。该控制计划应根据实际控制手段进行更新与改进。 风险管理活动最终需确认以下内容： —风险管理计划是否被适当地实施； —综合剩余风险是否是可接受的； —已有适当的方法对潜在失效模式的风险进行分析及控制； —已有适当的方式获得相关生产及生产后信息管理； —全部剩余风险是否处于风险可接受准则的可接受范围内，受益是否超过风险。 以上风险管理活动上海kx医疗器械厂进行了全过程管理活动，我公司需对其文档进行确认，确认风险管理活动有效，符合要求，并出具确认记录。 |  |  |  |
| 5.其他要求 主要特点： 本产品属于一种胸腔积液、残气 “只出不进”的持续引流或外力吸引的引流装置，其水封液与引流液分开，使引流液的量、色态变化和水柱波动状态的变化更清晰。 注意事项： 产品应储存在无腐蚀性气体、且通风良好的清洁室内。 使用前，发现内包装破损、腔体破裂等现象时禁止使用。 在使用过程中，严防产品倾倒，应适时检查水柱波动状况，如有不正常现象，立即停止使用。 使用结束，将引流液清净后，再作废物处理。 技术转让协议主要内容摘要： 上海kx医疗器械厂（以下简称kx厂）企业改制，将成熟上市达20多年的产品技术转让给我公司，《技术转让协议》编号：KS-2019-01，kx厂在我公司办理医疗器械产品注册证、医疗器械生产许可证期间，双方共同使用生产设备、工装模具、检验设备、技术资料等。待我公司具备生产资格后，kx厂办理注销手续，退出生产。其转让内容主要摘要如下： 人员：kx厂其管理人员及其车间操作人员统一转让至我公司，并对部分岗位进行优化，将原有生技科分成生产科和技术科，科室人员任命做了相应的微调，技术骨干与销售人员一应不变，确保产品从采购、生产、过程控制、销售、售后服务稳定过度至我公司。 设备：kx厂《SX/TZ 设备/工装台账》、《SX/ TZ 监视和测量设备台州》、《SX/TZ 工位器具台账》中所列的所有设备、工装、监视和测量设备、工位器具将统一转让至我公司。 厂房：kx厂厂房、办公区、仓库整体转让给我公司，厂房验收资料以及近期第三方环境监测报告等 技术文档：技术文档主要包含如下 产品 标准; 一次性使用xxx 水封式. YY/T 0316; 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用. GB/; 《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限检索的逐批检验抽样计划》. GB/T 2829; 《周期检查计数抽样程序及抽样表》. GB/T6682; 《分析实验室用水规格和试验方法》. GB/; 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学试验方法》. GB/; 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法》. GB18279; 《医疗器械 环氧乙烷灭菌确认和常规控制》. GB/T19633; 《最终灭菌医疗器械的包装》. GB/T191; 《包装储运图示标志》. GB/T6543; 《瓦楞纸箱》. YY; 《医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》. YY/T0313; 《医用高分子制品包装、标志、运输和贮存》. 药 典; 《纯化水》. YZB/浙1909-2014; 一次性使用xxx 水封式. GB 15810; 一次性使用无菌注射器. 采购 文件; SX/; 采购清单. SX/JL; 合格供方名录. SX/JS; 技术协议书. 设备/工装台帐; SX/TZ; 设备/工装台帐(生产设备). SX/TZ; 设备/工装台帐（工装）. SX/ TZ; 监视和测量设备台帐. 产品 图纸; SX/; 一次性使用xxx 水封式图纸汇编（三腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式图纸汇编（二腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式图纸汇编（单腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式图纸汇编（YTS系列）. SX/; 一次性使用xxx 水封式工艺流程图（三腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式工艺流程图（二腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式工艺流程图（单腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式工艺流程图（YTS系列）. 工艺 文件; SX/; 一次性使用xxx 水封式工艺文件汇编（三腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式工艺文件汇编（二腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式工艺文件汇编（单腔）. SX/; 一次性使用xxx 水封式工艺文件汇编（YTS系列）. SX/; 通用工艺守则. 设备操作规程; SX/; 净化系统操作维护保养规程. SX/; 压缩空气系统操作维护保养规程. SX/; 纯化水系统操作规程. SX/; 纯化水系维护保养操作规程. SX/; 监视和测量设备操作、维护及保养规程. SX /; 注塑机操作规程. SX /; 挤出机操作规程. SX /; 吹塑机操作规程. SX /; 封口机操作规程. SX /; 空气压缩机操作规程. SX /; 自动捆绑机操作规程. SX /; 灭菌器操作规程. SX /; 超声波焊接机操作规程. SX /; 纯化水设备操作规程. SX /; 空气净化系统操作规程. 检验 规程; SX/; 进货检验规程. SX/; 一次性使用xxx水封式 过程检验规程汇编. SX/; 一次性使用xxx水封式 过程检验规程（YTS系列）. SX/; 一次性使用xxx水封式 成品检验规程. SX/; 纯化水检验规程. SX/; 化学试液配置、标定操作规程. SX/; 监视和测量设备操作内部校准操作规程. SX/; 监视与测量设备操作、维护及保养规程. KS/; 洁净环境监测规程. SX/CZ; 实验室人员净化操作规程. SX/; 微生物试验操作规程. SX/; 微生物试验室清洗. SX/; 无菌工作服清洗消毒操作规程. 风险 管理; SX/QJ-YYL-FXWD; 一次性使用xxx水封式 风险管理文档. SX/; 一次性使用xxx水封式 风险管理文档. 工艺验证文件; SX/; 洁净生产车间净化系统再验证. SX/; 实验室净化系统再验证. SX/; 纯化水系统再验证. SX/; 压缩空气系统验证. SX/YZ--01; 注塑关键工序再验证. SX/YZ--01; 吹塑关键工序再验证. SX/YZ--01; 挤出关键工序再验证. SX/YZ-BZ-01; 初包装封口特殊工序再验证. SX/ YZ -01; EO灭菌特殊工序再验证. SX/YZ--01; 测漏工艺验证. SX/; 回料配比率再验证. 工艺验证文件; SX/; 洁净（无菌）工作服清洗消毒效果 及周期验证. SX/; 人员净化效果验证. SX/; 初始污染菌及校正因子验证. SX/; 操作人员手消毒效果及周期验证. SX/; 工位器具清洗消毒效果及周期验证. SX/; 洁净区（间）空气消毒效果及周期验证. SX/; 物体表面消毒效果及周期验证. SX/; 培养基适用性验证. 以上只是主要摘要，最终要以技术转让协议中为准。技术转让协议中所列出的各项将与上海kx医疗器械厂短期合用，当XXXXX医疗器械有限公司申请的生产许可证报批下来的同时，上海kx医疗器械厂将立刻注销掉，以上技术转让协议中所列各项将归XXXXX医疗器械有限公司所有并使用。短期合用期间，XXXXX医疗器械有限公司应当对技术转让协议中所列各项进行确认，确认我公司能掌握其工艺技术能力以及厂房、工装设备、技术文档符合生产要求。 客户的需求： 产品应操作方便、美观、使用安全、引流彻底等。 制造要求、生产工艺和材料及包装要求： 配件主要采用注塑工艺、挤塑工艺、吹塑工艺生产加工。 材料主要采用PVC、ABS、PE。 组装为手工组装和超声波焊接工艺。 初包装采用PE塑料薄膜+透析纸窗口包装。 灭菌要求 产品技术要求中规定：产品应无菌。产品环氧乙烷残留量为10mg/只。 我公司采用kx医疗器械厂成熟工艺：环氧乙烷灭菌。我公司将聘用该厂具有丰富经验的灭菌操作人员，环氧乙烷灭菌柜仍可有效灭菌，查看EO灭菌再确认资料，产品灭菌工艺得到有效验证，我公司拟对灭菌工艺确认记录进行再确认。 相似产品对比： 国内有同类产品，YYqs系列产品为国内市场主导产品，生产工艺及其质量稳定性领先于同行业，YTS系列国内目前仅有上海一家相似产品，其生产工艺复杂，结构复杂、笨重，市场占有率低。国外有干封式便携式引流瓶，采用机械干封阀，生产成本高，产品泄露风险高，产品泄露不能直观的察觉到，无水柱波动观察功能，YTS系列便携式采用U型水封腔式设计，水封式特有的安全性与直观性是干封式不能媲美的。 产品寿命： 经核查，国内同类产品一般有效使用期限为3年，且天台kx厂所生产该产品有效期也为3年，经核查曾有效期验证资料记录，且对留样产品有效期临近3年的产品进行抽检及全性能测试，产品仍安全有效。 经济要求、产能要求，成本控制要求： 由于是现成且成熟的生产条件，原整班生产技术、操作职工及内勤人员未发生任何变动，产品应可以大批量生产，且满足现有产能要求。产品成本控制在预期预算之内，可实现盈利。 |
| 6意见和结论： 设计与开发输入信息充分，可进行设计开发输入评审及下一阶段工作。 |  |  |  |

编制（技术科）：xxx          复核（管代）：              批准（总经理）：

编制日期：            复 核 日 期：              批  准  日 期：

XXXXX医疗器械有限公司