超净工作台再验证方案

| 文件名称 | 超净工作台验证方案 |  | 文件编号：VP-03-004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| 编制日期 |  | 审核日期 |  | 批准日期 |  |
| 第 页 共 页 |  | 版本号 |  | 生效日期 |  |

1.验证目的

通过验证活动，证明我司超净工作台能够正常稳定的运行，满足试验需求。

2.适用范围

本方案适用于重庆XXX医疗器械有限公司超净工作台的验证。

3.验证小组及职责分工

| 成 员 | 职 责 |
| --- | --- |
|  | - 负责验证期间各部门的协调； - 负责整个验证过程的实施。 |
|  | - 负责验证方案的起草及具体实施，确保验证过程能按方案规定的程序进行； - 负责样品检测； - 负责各种验证资料（检查结果）的收集整理。 - 负责编写验证报告 |
|  | - 协助验证方案具体实施； - 负责样品检测； |

- 4.验证依据

| - 序号 | - 名称 | - 编号 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 药品生产验证指南 | - 2010版 |
| - 2 | - 中国药典第二部 | - 2015版 |
| - 3 | - 药品GMP指南——无菌药品 | - 2010版 |
| - 4 | - 无菌医疗器具生产管理规范 | - YY0033-2000 |
| - 5 | - 洁净工作台 | - JG/T 292-2010 |
| - 6 | 医药工业洁净室（区） 悬浮粒子的测试方法 | - GB/T16292-2010 |
| - 7 | 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 | - GB/T16294-2010 |

- 5.概述

- 我司采用的是苏州苏净化设备有限公司生产的超净工作台。

- 型号：SJ-CJ-IFD；

- 名称：单人单面洁净工作台

- 工作区尺寸：860×600×520mm

- 通过初效过滤器和高效过滤器对进入操作区的空气进行两级过滤，使工作区域洁净度达到所需实验要求。

- 6.验证前准备

- 6.1验证前，按照方案内容对验证参与人员进行培训，培训结果见附表1《培训记录表》。

- 6.2检查仪器仪表是否经过校验，检查结果见附表2《校验记录表》。

- 7.验证内容

- 7.1超净工作台运行确认

- 7.1.1高效检漏

- 开启超净工作台，运行10min后，按照《尘埃粒子计数器操作规程》操做尘埃粒子计数器，调节流量至2.83L。然后将粒子计数器采样头在距高效过滤器表面20~30mm处沿整个过滤器表面、边框及框架接缝处来回扫描。扫描速率为20~30mm/s。扫描结果见附表3《超净工作台运行确认记录》。

- 可接受标准：①尘埃粒子数 ≥0.5μm：≤3500个/m3；≥5.0μm：0个/m3。

- ②粒子无激增。

- 7.1.2噪音测试

- 开启超净工作台，运行10min后，按照《噪音计操作规程》使用噪音计，将噪音计置于“A”计权模式，在离超净工作台前壁面中心水平向外300mm，高度距地面1.1m（相当于操作人员坐着的耳部位置）处测定噪音。然后关闭超净工作台风机，在相同位置测量背景噪音。按下表进行修正。超净工作台噪音测试结果见附表3《超净工作台运行确认记录》。

| - 噪音测量值与背景噪音的差值（dB） | - 从测量值中减去的数值 |
| --- | --- |
| - 0~2 | - 降低背景噪音，重新测试 |
| - 3 | - 3 |
| - 4~5 | - 2 |
| - 6~10 | - 1 |
| - ＞10 | - 0 |

- 可接受标准：噪音≤65dB（A计权）。

- 7.1.3风速及不均匀度测试

- 开启超净工作台，运行10min后，按照《数字风速表操作规程》使用风速表。在距离内侧壁板100mm围城的，距离出风面散流板前策100mm出的平面区域内测量垂直气流的平均风速。测量点按行、列均为150mm的网格分布（若取出测量边界后净尺寸不等于15的整数倍，则允许修正测量点距离），按照我司超净工作台的尺寸设置，取样点分布如下：

- 垂直气流平均风速：

- 风速不均匀度：

- 超净工作台风速及不均匀度测试结果见附表3《超净工作台运行确认记录》。

- 可接受标准：平均风速≥0.4m/s；风速不均匀度≤20%。

- 7.1.4运行确认评价

- 运行确认完成后，根据验证数据对结果进行评价，评价结果见附表4《运行确认评价表》。

- 7.2超净工作台性能确认

- 7.2.1尘埃粒子测试

- 开启超净工作台，运行10min后，按照《尘埃粒子计数器操作规程》操作设备，然后参照GB/T16292-2010 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法，检测超净工作台尘埃粒子数。

- 将粒子计数器采样口置于工作台面向上200mm高度，采样头对准气流。测量点如下图：

- 检测结果见附表5《超净工作台尘埃粒子测试记录表》。

- 可接受标准：≥0.5μm：≤3500个/m3；≥5.0μm：0个/m3。

- 7.2.2沉降菌测试：

- 开启超净工作台，运行10min后，参照GB/T16294-2010 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法测试沉降菌数。测量点同尘埃粒子测量点。检测结果见附表6《超净工作台沉降菌测试记录表》。

- 可接受标准：≤1个/皿。

- 7.2.3性能确认评价

- 性能确认完成后，根据验证数据对结果进行评价，评价结果见附表7《性能确认评价表》。

- 8.验证效果评价

- 数据收集人收集验证数据并汇总，然后根据验证数据进行验证效果评价，见附表8《验证效果评价表》。若出现偏差、变更、漏项等情况，按照相应的文件规定进行处理。

- 9.再验证

- 9.1正常情况下，超净工作台的再验证周期为1年；

- 9.2 设备大修或改变后，必须进行再验证。

- 10.附表

附表1《培训记录表》

附表2《校验记录表》

附表3《超净工作台运行确认记录》

附表4《运行确认评价表》

附表5《超净工作台尘埃粒子测试记录表》

附表6《超净工作台尘沉降菌测试记录表》

附表7《性能确认评价表》

附表8《验证效果评价表》

附表1

培训记录表

| 讲师 |  |  | 参加对象 |  |  | 培训日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训类别 |  |  | 考核评价方式 |  |  |  |  |  |
| 培训内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 |  | 培训人员 |  | 签到 |  |  | 备注 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

培训主办人：

附表2

校验记录表

| 序号 | 名称 | 校验结果 | 校验单位 | 有效期 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检查人/日期：                                   复核人/日期：

附表3

超净工作台运行确认记录

| 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 可接受标准 | 测试结果 |  |  |  |  | 检验人 |
| 高效检漏 | - ①尘埃粒子数 ≥0.5μm：≤3500个/m3； - ≥5.0μm：0个/m3。 - ②粒子无激增 |  |  |  |  |  |  |
| 噪音 | 噪音≤65dB（A计权） | 测量值 |  | 背景噪音 |  | 设备噪音 |  |
| 风速 | 平均风速≥0.4m/s |  |  |  |  | 平均值 |  |
| 风速不均匀度 | 风速不均匀度≤20% |  |  |  |  |  |  |

汇总人/日期：                                复核人/日期：

附表4

运行确认评价表

| - 验证时间 |  |
| --- | --- |
| - 运行确认结果评价： |  |
| - 评价人/日期： |  |
| - 备注： |  |

附表5

超净工作台尘埃粒子测试记录表

| - 设备编号 | - 取样点数 | - 尘埃粒子数 |  |  |  |  | - UCL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ≥0.5μm |  |  | - ≥5.0μm |  | - ≥0.5μm | - ≥5.0μm |
|  |  | - A1 | - A2 |  | - A1 | - A2 |  |  |
| - 可接受标准： - ≥0.5μm：≤3500个/m3；≥5.0μm：0个/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 结论及偏差说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期： |  |  |  | - 复核人/日期： |  |  |  |  |

附表6

超净工作台尘沉降菌测试记录表

| 设备编号 | 取样点数 | 检测结果（个/皿） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可接受标准： 沉降菌≤1个/皿。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论及偏差说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人/日期： |  |  |  | - 复核人/日期： |  |  |  |

附表7

性能确认评价表

| - 验证时间 |  |
| --- | --- |
| - 性能确认结果评价： |  |
| - 评价人/日期： |  |
| - 备注： |  |

- 附表8

- 验证效果评价表

| - 验证时间 |  |
| --- | --- |
| - 验证结果评价： |  |
| - 评价人/日期： |  |
| - 备注： |  |