产品风险管理报告

项目名称：射频治疗仪

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

广东XXX有限公司

目录

第一章 概述	3

1.1	编制说明	3

1.2	目的和适用范围	3

1.3	产品组成	3

1.4	适用范围	3

1.5	工作原理	3

1.6	参考资料	3

第二章 风险管理计划	5

2.1	风险管理计划	5

2.2	风险管理职责和权限分配	6

2.3	风险管理评审	6

2.3.1风险管理过程和评审需求	6

2.3.2风险分析内容	6

2.3.3风险分析方法	7

2.3.4风险控制	7

2.3.5评审要求	7

2.4	风险可接受准则	8

2.4.1 风险的严重度水平	8

2.4.2 风险的概率水平	8

2.4.3 风险可接受准则	8

2.4.4 剩余风险可接受准则	9

2.5	验证的实施	9

2.5.1 风险管理计划是否已适当实施的验证	9

2.5.2 风险管理活动效果的验证	10

2.6	关于生产和生产后信息	10

第三章 风险分析记录	11

3.1	医疗器械预期用途和与安全性有关特征的判断	11

3.2	可预见事件和危害的判定	16

第四章 风险评价、风险控制措施记录表	24

第五章 关于生产和生产后信息	44

第六章 风险管理评审	46

6.1	风险管理评审输入	46

6.2	风险管理计划完成情况	46

6.3	综合剩余风险可接受评审	46

第七章 风险管理评审结论	47

- 第一章 概述

编制说明

本文依据YY/T 0316-2016《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》、GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》、YY/T 1474《医疗器械 可用性工程对医疗器械的应用》、《YY/T 0664-2020 医疗器械软件 软件生存周期过程》、《射频美容设备注册审查指导原则（2023年第8号）》以及产品技术要求及说明书编写，旨在对拟注册产品全生命周期进行风险分析，形成风险管理分析报告。

目的和适用范围

本文是对射频治疗仪进行风险管理的总结。确定了该产品的风险可接受准则，对产品设计开发阶段（包括试生产阶段）的风险管理活动以及生产和生产后信息的获得方法的评审要求进行了安排，对所有潜在危害及每一危害产生的潜在原因进行判定。对于各种危害可能导致的损害的严重程度和损害的发生概率做出估计。如有必要，对降低风险可采取的手段进行阐述，并对该手段实施后的剩余风险水平进行评估。

产品组成

由主机、电源适配器、电源线及底座组成。

适用范围

用于减轻眼周皮肤皱纹。

工作原理

通过电极产生高频电流，将射频能量传递到眼周皮肤组织中，射频能量在皮肤组织中产生热能，有刺激皮肤中的胶原蛋白和弹力纤维的作用，还有通过热能刺激促进血液循环，以减轻眼周皮肤皱纹，提升皮肤紧致度和弹性，使皮肤表面更加平滑。

使用期限

3年。

参考资料

表1参考资料

| 序号 | 参考资料编号 | 参考资料名称 |
| --- | --- | --- |
|  | GB/T191-2008 | 包装贮运图示标志 |
|  | GB 9706.1-2020 | 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 |
|  | GB 9706.202-2021 | 医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求 |
|  | GB/T 14710-2009 | 医用电器环境要求及试验方法 |
|  | YY/T 0316-2016 | 医疗器械风险管理对医疗器械的应用 |
|  | YY/T 0466.1-2016 | 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求 |
|  | YY/T 0664-2016 | 医疗器械软件 软件生存周期过程 |
|  | YY/T 1406.1-2016 | 医疗器械软件 第1部份 YY/T 0316应用于医疗器械软件的指南 |
|  | YY 9706.102-2021 | 医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 |
|  | YY 9706.210-2021 | 医用电气设备 第2-10部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 |
|  | 2022年第9号 | 医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版） |
|  | 2023年第8号 | 射频美容设备注册审查指导原则 |

- 第二章 风险管理计划

风险管理计划

本风险管理计划主要是对射频治疗仪在其整个生命周期内（从市场调研、可行性分析、设计开发、产品实现、最终停用和处置阶段）进行风险管理活动的策划并形成文件，包括各阶段识别与划分、人员职责和权限的分配、评审要求、可接受准则、验证活动及相关生产后信息的收集和评审活动，见表2。

表2 风险管理阶段的划分

| 阶段 | 风险管理过程 | 计划完成时间 | 职责部门/人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市场调研 | 对市售产品不良事件收集 | 2022．3 | 质量部 |
| 可行性分析 | 安全特征问题清单、初始危害分析 | 2022．3 | 风险管理小组 |
| 设计输入 | 输入前期风险管理结果 | 2022．3 | 技术部、质量部、质量部 |
| 输入评审 | 评价风险可接受 | 2022．3 | 风险管理小组 |
| 设计开发 | 实施风险控制程序 | 2022．4-2022.5 | 技术部 |
| 设计输出 | 实施风险控制程序 | 2022．6 | 技术部 |
| 输出评审 | 评价风险可接受 | 2022．6 | 风险管理小组 |
| 设计验证 | 验证风险控制措施的有效性及实际落实情况 | 2022．7 | 风险管理小组 |
| 试产 | 实施风险控制程序 | 2022．10 | 技术部、质量部 |
| 临床评价 | 风险/受益分析、综合剩余风险评价 | 2023．6 | 风险管理小组 |
| 设计确认 | 完善风险管理文档 | 2023．6 | 风险管理小组 |
| 生产后阶段 | 生产后信息获取和风险管理 | / | / |

风险管理职责和权限分配

表3职责和权限分配表

| 姓名 | 职位 | 分工 | 风险管理中的责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 管理者代表 | 组长 | 提供风险管理所需的资源； 批准本计划及风险管理实施计划； 对风险管理活动进行阶段评审，有批准《风险管理报告》的权限。 |
|  | 技术负责人 | 组员 | 从技术方面进行风险评估； 参与拟制风险管理报告。 |
|  | 质量负责人 | 组员 | 负责产品质量保证； 采取风险控制措施后组织验证； 参与制定风险管理计划，风险管理报告。 |
|  | 生产负责人 | 组员 | 提供生产过程与风险有关的相关信息； 在生产过程中采取风险控制措施，降低或消除风险。 |
|  | 采购负责人 | 组员 | 从主要部件和协作商进行风险评估； 负责产品采购物料过程、产品储运中的风险收集及分析； 有供方决策权限。 |
|  | 软件设计 | 组员 | 负责软件设计和确认。 |

风险管理评审

- 2.3.1风险管理过程和评审需求

依据YY/T 0316-2016标准的附录C的问题清单,对射频治疗仪在整个生命周期内的特征进行分析，判断出可能存在的风险危害，并对危害进行标识。参考附录E对所有已知和可预见的危害事件序列进行分类，风险管理小组组织相关部门采取有效的控制措施，对措施后的风险进行评价，评估其综合剩余风险是否可接受。

- 2.3.2风险分析内容

风险分析内容至少应包含以下内容：

- 可能的危害及危害事件序列；

- 危害发生及其引起损害的概率；

- 损害的严重度。

- 2.3.3风险分析方法

在风险分析不同的阶段可分别采用初步危害分析（PHA）技术、失效模式和效应分析（FMEA）及失效模式、效应和危害分析（FMECA）、关键控制点（HACCP）分析等方法进行合理分析。

- 2.3.4风险控制

在风险分析时应确保经判定的危害处境产生的一个或多个风险得到了考虑，保证风险控制的完整性。对损害概率不能加以估计的危害处境，应编写一个危害的可能后果清单以用于风险评价和风险控制。对于经判断为可接受的风险还应当采取可行的措施将风险降到最低。可从以下几个方面进行风险控制：

- 用设计方法取得固有安全性

--消除特定的危害；

--降低损害的发生概率；

--降低损害的严重度。

- 在产品本身或在制造过程中的防护措施。

- 安全信息

--在产品随附文件中给出警告、使用说明；

--限制医疗器械的使用或限制使用环境；

--对操作者进行培训。

- 2.3.5评审要求

- 2.3.5.1 风险管理计划完成情况

评审小组对风险管理计划的完成情况逐一进行检查，通过对相关风险管理文档的检查，认为此计划已落实实施。

- 2.3.5.2 综合剩余风险评审

- 对单个风险控制措施进行综合评审：对单个风险是适宜的风险控制措施可能产生相互矛盾的要求；

- 警告的评审：单个警告可能提供风险降低，但过多的警告可能降低警告的效果；

- 操作说明书评审：对产品全部操作说明书的评审可能检出信息是不一致的，或者难以遵守的；

- 和同类产品进行比较：将整理过的单个剩余风险和类似现有的同类产品考虑不同使用情形下的风险进行逐个比较，尤其是最新的不良事件。

风险可接受准则

- 2.4.1 风险的严重度水平

表4 风险的严重度水平

| 代号 | 等级名称 | 风险定义 |
| --- | --- | --- |
| S4 | 灾难性 | 潜在的多重死亡或严重伤害 |
| S3 | 严重 | 潜在的死亡或重伤 |
| S2 | 轻度 | 可恢复的或较小的伤害 |
| S1 | 可忽略 | 不会引起伤害或轻微伤害 |

- 2.4.2 风险的概率水平

表5风险的概率等级

| 代号 | 等级名称 | 事件频次/年/单位产品 |
| --- | --- | --- |
| P5 | 经常 | >1 |
| P4 | 有时 | 1-10-1 |
| P3 | 偶然 | 10-1-10-2 |
| P2 | 很少 | 10-2-10-3 |
| P1 | 极少 | 10-3-10-4 |

- 2.4.3 风险可接受准则

表6 风险可接受准则

| 发生概率 | 严重度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S4：灾难性 | S3：严重 | S2：轻度 | S1：可忽略 |
| P5：经常 | U | U | U | R |
| P4：有时 | U | U | R | R |
| P3：偶然 | R | R | R | R |
| P2：很少 | R | R | A | A |
| P1：极少 | A | A | A | A |

说明：

U－不经过风险/受益分析即判定为不可接受的风险；

A－可接受的风险；

R－合理可行降低的风险。

- 2.4.4 剩余风险可接受准则

在经过风险分析和风险评价过程判断出的产品所有的风险均应采取合理可行的措施降至可接受区，当风险被判断为不可接受时，应收集相关资料和文献对风险进行风险/受益分析，如果受益大于风险，则该风险还是可接受的，如果风险大于受益则设计应放弃。

当风险级别被判断为合理可行降低(R)的风险时，应采取合理可行降低法将风险降低到合理可行的最低水平，对于无法降低的风险进行风险/受益分析，如果受益大于风险，则该危害可接受，如果风险大于受益，则风险不可接受。

风险管理小组依据YY/T 0316-2016附件J的指南公开剩余可接受风险。

验证的实施

- 2.5.1 风险管理计划是否已适当实施的验证

评审组成员负责对风险管理计划的实施情况进行验证，以查看风险管理文档的方式查看风险评价 、风险控制等记录，确保风险管理计划策划的风险管理活动已经得到适当的实施。

- 2.5.2 风险管理活动效果的验证

评审组可通过收集临床资料及生产和生产后信息对风险管理实施效果进行验证经确保风险管理活动的有效性。

关于生产和生产后信息

关于生产和生产后信息，应对照《顾客有关过程及反馈控制程序》实施。主要从器械使用者（操作者），以及事故报告等不同来源收集内部信息和外部信息。有关信息的获取方法和职能部门见表7。

表7生产和生产后信息的获取方法

| 生产和生产后信息 | 获取方案/时机 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 法规（如标准）的变化，如需要会进行新旧标准差异分析和符合性评估 | 定期网上收集 | 质量部 |
| 不良事件（内部、外部） | 定期网上收集、不良事件报告 | 质量部 |
| 通告/召回 | 按通告/召回流程 | 质量部 |
| 客户退货（顾客抱怨）信息 | 客户信息汇总、调查（分析）和评审结果 | 质量部、 质量部 |
| 设计更改 | 设计更改评审 | 技术部 |
| 采购产品的质量情况 | 采购产品质量分析 | 采购部 |
| 生产过程的问题 | 纠正/预防措施 | 技术部 |
| 产品检验和型式检验 | 汇总产品检验等质量信息 | 质量部、技术部 |
| 产品贮存过程的监视结果 | 根据仓库管理制度进行日常监视 | 仓储部 |

- 第三章 风险分析记录

医疗器械预期用途和与安全性有关特征的判断

依据YY/T 0316-2016标准的附录C的问题清单，对射频治疗仪在整个生命周期内的特征进行分析，判定出可能存在的风险危害，并对危害进行标识，分析记录详见表4。

表4 用于识别医疗器械与安全有关特征的问题

| C.2 问题内容 | 特征判定 | 可能的 危害 | 危害 标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.1 医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗器械？ 宜考虑的因素包括： ——医疗器械的作用是与下列哪一项有关：对疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解； 或对损伤或残疾的补偿；或生理结构的替代或改进，或妊娠控制？ ——使用的适应症是什么（如患者群体）？ ——医疗器械是否用于生命维持或生命支持？ ——在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预？ | 预期用途：用于减轻眼周皮肤皱纹； 使用方法详见说明书。 | 信息危害 操作危害 | H1 H2 |
| C.2.2 医疗器械是否预期植入？ 宜考虑的因素包括植入的位置、患者群体特征、年龄、体重、身体活动情况、植入物性能老化的影响、植入物预期的寿命和植入的可逆性。 | 否，非植入式设备。 | / | / |
| C.2.3 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触？ 宜考虑的因素包括预期接触的性质，即表面接触、侵入式接触或植入以及每种接触的时间长短和频次。 | 是，电极和手柄。 | 生物学危害 | H3 |
| C.2.4 在医疗器械中利用何种材料或组分，或与医疗器械共同使用或与其接触？ 宜考虑的因素包括： — 和有关物质的相容性； — 与组织或体液的相容性； — 与安全性有关的特征是否已知； — 医疗器械的制造是否利用了动物源材料？ 注：见附录I和ISO 22442系列标准[19]。 | 否，无共同使用的器械。 | / | / |
| C.2.5 是否有能量给予患者或从患者身上获取？ 宜考虑的因素包括： — 传递的能量类型； — 对其的控制、质量、数量、强度和持续时间； - 能量水平是否高于类似器械当前应用的能量水平。 | 是,给予患者射频能量 | 能量危害 | H4 |
| C.2.6 是否有物质提供给患者或从患者身上提取？ 宜考虑的因素包括： — 物质是供给还是提取； — 是单一物质还是几种物质； - 最大和最小传递速率及其控制。 | 否，无物质从患者身上提取或供给。 | / | / |
| C.2.7医疗器械是否处理生物材料用于随后的再次使用、输液/血或移植？ 宜考虑的因素包括处理的方式和处理（一种或多种）物质的类型（如自动输液/血、透析、血液成分或细胞疗法处理）。 | 否，无此预期用途。 | / | / |
| C.2.8 医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或用其它微生物学控制方法灭菌？ 宜考虑的因素包括： — 医疗器械是预期一次性使用包装，还是重复使用包装； — 储存寿命的标示； — 重复使用周期次数的限制； — 产品灭菌方法； — 非制造商预期的其它灭菌方法的影响。 | 否，设备以非无菌形式提供。 | / | / |
| C.2.9 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？ 宜考虑的因素包括使用的清洁剂或消毒剂的类型和清洁周期次数的限制。医疗器械的设计可影响日常清洁和消毒的有效性。另外，宜考虑清洁剂或消毒剂对器械安全性和性能的影响。 | 是，设备需定期由使用人员进行清洁和消毒。 | 化学危害 | H5 |
| C.2.10 医疗器械是否预期改善患者的环境？ 宜考虑的因素包括： — 温度； — 湿度； — 大气成分； — 压力； — 光线。 | 否，无此预期用途。 | / | / |
| C.2.11是否进行测量？ 宜考虑的因素包括测量变量和测量结果的准确度和精密度。 | 否，设备不进行测量。 | / | / |
| C.2.12 医疗器械是否进行分析处理？ 宜考虑的因素包括医疗器械是否由输入或获得的数据显示结论、所采用的计算方法和置信限。应当特别注意数据和计算方法的非预期应用。 | 否，无分析功能 | / | / |
| C.2.13 医疗器械是否预期和其它医疗器械、医药或其它医疗技术联合使用？ 宜考虑的因素包括识别可能涉及的任何其它医疗器械、医药或其它医疗技术和与其相互作用有关的潜在问题，以及患者是否遵从治疗。 | 否，无联合使用器械或技术 | / | / |
| C.2.14 是否有不希望的能量或物质输出？ 宜考虑的与能量相关的因素包括噪声与振动、热量、辐射（包括电离、非电离辐射和紫外/可见光/红外辐射）、接触温度、漏电流和电场或磁场。 宜考虑的与物质相关的因素包括制造、清洁或试验中使用的物质，如果该物质残留在产品中具有不希望的生理效应。 宜考虑的与物质相关的其它因素包括化学物质、废物和体液的排放。 | 是，过大的漏电流、辐射发射、温升等。 | 能量危害 电磁能危害 能量危害 | H6 H7 H8 |
| C.2.15 医疗器械是否对环境影响敏感？ 宜考虑的因素包括操作、运输和储存环境。它们包括光线、温度、湿度、振动、泄漏、对能源和致冷供应变化的敏感性和电磁干扰。 | 是，受工作环境、运输储存环境影响。 | 操作危害 | H9 |
| C.2.16 医疗器械是否影响环境？ 宜考虑的因素包括： — 对能源和致冷供应的影响； — 毒性物质的散发； — 电磁干扰的产生。 | 是，产品电磁辐射 | 电磁能危害 环境危害 | H7 H10 |
| C.2.17 医疗器械是否有基本的消耗品或附件？ 宜考虑的因素包括消耗品或附件的规范以及对使用者选择它们的任何限制。 | 否，产品无消耗品或附件 | / | / |
| C.2.18 是否需要维护和校准？ 宜考虑的因素包括： — 维护或校准是否由操作者或使用者或专门人员来进行？ — 是否需要专门的物质或设备来进行适当的维护或校准？ | 是，需要由专业售后人员进行维护 | 操作危害 | H11 |
| C.2.19 医疗器械是否有软件？ 宜考虑的因素包括软件是否预期要由使用者或操作者或专家进行安装、验证、修改或更换。 | 是，产品含嵌入式软件，由制造商在制造过程中安装。 | 软件危害 | H12 |
| C.2.20 医疗器械是否有储存寿命限制？ 宜考虑的因素包括标记或指示和到期时对医疗器械的处置。 | 是，设备有使用期限限制。 | 操作危害 | H13 |
| C.2.21 是否有延时或长期使用效应？ 宜考虑的因素包括人机工程学和累积的效应。其示例可包括含盐流体泵有随着时间推移的腐蚀、机械疲劳、皮带和附件松动、振动效应、标签磨损或脱落、长期材料降解。 | 是，器件老化，标签磨损或脱落。 | 操作危害 信息危害 | H14 H15 |
| C.2.22 医疗器械承受何种机械力？ 宜考虑的因素包括医疗器械承受的力是否在使用者的控制之下，或者由和其他人员的相互作用来控制。 | 否,无承受任何机械力 | / | / |
| C.2.23 什么决定医疗器械的寿命？ 宜考虑的因素包括老化和电池耗尽。 | 是，关键部件化和射频发生器的性能衰减等。 | 操作危害 | H16 |
| C.2.24 医疗器械是否预期一次性使用？ 宜考虑的因素包括：器械使用后是否自毁？器械已使用过是否显而易见？ | 否，非一次性使用器械。 | / | / |
| C.2.25 医疗器械是否需要安全地退出运行或处置？ 宜考虑的因素包括医疗器械自身处置时产生的废物。例如医疗器械是否含有毒性或有害材料，或材料可再循环使用。 | 是，设备需要安全的报废处理。 | 环境危害 | H10 |
| C.2.26 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？ 宜考虑的因素包括医疗器械的新颖性，以及医疗器械安装人员的合适的技能和培训。 | 否，可供家庭用户使用 | / | / |
| C.2.27 如何提供安全使用信息？ 宜考虑的因素包括： — 信息是否由制造商直接提供给最终使用者或涉及的第三方参加者，如安装者、护理者、卫生保健专家或药剂师，他们是否需要进行培训； — 试运行和向最终使用者的交付，以及是否很可能/可能由不具备必要技能的人员来安装； — 基于医疗器械的预期寿命，是要求对操作者或服务人员进行再培训还是再鉴定。 | 是，安全使用信息由制造商提供，包括使用说明书、警示标贴。 | 信息危害 | H18 |
| C.2.28 是否需要建立或引入新的制造过程？ 宜考虑的因素包括新技术或新的生产规模。 | 否，不需要建立和引入新的生产过程。 | / | / |
| C.2.29医疗器械的成功使用，是否关键取决于人为因素，例如用户界面？ C.2.29.1 用户界面设计特性是否可能促成使用错误？ 宜考虑的因素是可能促成使用错误的用户界面设计特性。界面设计特性的示例包括：控制和显示器、使用的符号、人机工程学特性、物理设计和布局、操作层次、驱动装置的软件菜单、警示的可视性、报警的可听性、彩色编码的标准化。适用性的附加指南见IEC60601-1-6[26] ,报警的附加指南见IEC60601-1-8[26] | 否，无用户界面。 | / | / |
| C.2.29.2 医疗器械是否在因分散注意力而导致在错误的环境中使用？ 宜考虑的因素包括： — 使用错误的后果； — 分散注意力的情况是否常见； - 使用者是否可能受到不常见的分散注意力情况的干扰。 | 否。器械不会因分散注意力而导致在错误的环境中使用。 | / | / |
| C.2.29.3 医疗器械是否有连接部分或附件？ 宜考虑的因素包括错误连接的可能性、与其它的产品连接方式的相似性、连接力、对连接完整性的反馈以及过紧和过松的连接。 | 是，设备与适配器、电源线连接。 | 操作危害 | H20 |
| C.2.29.4医疗器械是否有控制接口？ 宜考虑的因素包括间隔、编码、分组、图形显示、反馈模式、出错、疏忽、控制差别、可视性、启动或变换的方向、以及控制是连续的还是断续的、和设置或动作的可逆性。 | 否，设备无控制接口 | / | / |
| C.2.29.5 医疗器械是否显示信息？ 宜考虑的因素包括在不同环境下的可视性、方向性、使用者的视力、视野和透视、和显示信息的清晰度、单位、彩色编码、以及关键信息的可达性。 | 否，无显示界面。 | / | / |
| C.2.29.6 医疗器械是否由菜单控制？ 宜考虑的因素包括层次的复杂性和数量、状态感知、路径设置、导向方法、每一动作的步骤数量、顺序的明确性和存储问题，以及有关其可达性的控制功能的重要性和偏离规定的操作程序的影响。 | 否，设备不由菜单控制。 | / | / |
| C.2.29.7 医疗器械是否由具有特殊需要的人使用？ 宜考虑的因素包括用户、他们的精神和体能、技能和培训、人机工程学方面、使用环境、安装要求和患者控制或影响医疗器械使用的能力。对于有特殊需求的使用者，如残疾人、老人和儿童应当给予特别的关注。为能使用医疗器械，他们的特殊需要可能包括另一个人的帮助。医疗器械是否预期由具有各种技能和文化背景的人员使用。 | 是，应在专业医生的指导下使用。 | 操作危害 | H22 |
| C.2.29.8 用户界面能否用于启动使用者动作? 宜考虑的因素包括：使用者启动了一个已准备的动作进入一个受控的运行模式的可能性，这种可能性增大了患者的风险，是否会引起使用者的注意。 | 否，无用户界面。 | / | / |
| C.2.30 医疗器械是否使用报警系统？ 宜考虑的因素是错误报警、不报警、报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险和医务人员理解报警系统如何工作的可能性。IEC 60601-1-8[26]给出了报警系统的指南。 | 否，器械无使用报警系统 。 | / | / |
| C.2.31 医疗器械可能以什么方式被故意地误用？ 宜考虑的因素是连接器的不正确使用、丧失安全特性或报警不能工作、忽视制造商推荐的维护。 | 是，不按制造商推荐的维护。 | 操作危害 | H23 |
| C.2.32 医疗器械是否持有患者护理的关键数据？ 宜考虑的因素包括数据被修改或被破坏的后果。 | 否，设备不持有患者及治疗相关数据信息。 | / | / |
| C.2.33 医疗器械是否预期为移动式或便携式？ 宜考虑的因素是必要的把手、手柄、轮子、制动、机械稳定性和耐久性。 | 是，为便携式设备。 | 操作危害 | H21 |
| C.2.34 医疗器械的使用是否依赖于基本性能？ 宜考虑的因素例如是生命支持器械的输出特征或报警的运行。有关医用电气设备和医用电气系统的基本性能的讨论见IEC60601-1[23]。 | 否，不依赖于基本性能。 | / | / |

注：本问题清单是依据YY/T 0316-2016标准的附录C制定的。

产品初始危害分析（PHA）

- 应用GB 9706.1-2020的产品初始危害分析

| 条款号 （GB 9706.1- 2020） | 条款项目 （GB 9706.1 -2020） | 特征识别 （YY/T 0316-2016中4.2） | 适用情况 | 危险（源）的识别（YY/T 0316-2016中4.3） | 危害 标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 | 风险管理的通用要求 | 未根据风险管理控制程序形成风险管理记录 | 适用 | 操作危害 | H24 |
| 4.3 | 基本性能 | 产品无基本性能 | 不适用 | -- | -- |
| 4.5 | ME设备或ME系统替代的风险控制措施或试验方法 | 无替代的风险控制措施或试验方法 | 不适用 | -- | -- |
| 4.6 | 与患者接触的ME设备或ME系统的部分 | 设备属于BF型设备：使用时与治疗线圈接触。 | 适用 | 操作危害 | H25 |
| 4.7 | ME设备的单一故障 | 设备应设计和制造成保持单一故障安全 | 适用 | 操作危害 | H26 |
| 4.8 | ME设备的元器件 | 选用符合标准元器件，包括电线 | 适用 | 操作危害 | H27 |
| 4.9 | ME设备中高完善性元器件的使用 | 本设备无高完善性器件 | 不适用 | -- | -- |
| 5.1 | 型式试验 | 未发生独立故障组合可能导致危险情况 | 不适用 | -- | -- |
| 7.2.2 | 标识 | 产品标识应符合标准要求 | 适用 | 信息危害 | H28 |
| 7.2.13 | 生理效应（安全标志和警告说明） | 外部标记生理效应标志，以有效指导用户安全地使用 | 适用 | 信息危害 | H29 |
| 7.2.17 | 保护性包装 | 外包装上应标识储运图示标志及运输存储条件 | 适用 | 信息危害 | H30 |
| 7.3.3 | 电池 | 设备内部无电池 | 不适用 | -- | -- |
| 7.3.7 | 供电端子 | 供电端子不可互换连接 | 不适用 | -- | -- |
| 7.4.2 | 控制装置 | 设备无控制器和仪表 | 不适用 | -- | -- |
| 7.5 | 安全标志 | 缺少安全标志及警示说明 | 适用 | 信息危害 | H31 |
| 7.9.2.4 | 电源 | 设备不带附加电源 | 不适用 | -- | -- |
| 7.9.3.2 | 熔断器、电源软电线和其他部件的更换 | 使用说明书中应包电源适配器、电源线线的更换 | 适用 | 信息危害 | H32 |
| 8.1 | 电击防护的基本原则 | 电击防护应符合GB9706.1-2020的要求 | 适用 | 能量危害 | H33 |
| 8.5.2.2 | B型应用部分 | 设备为有保护接地的BF应就用部分 | 不适用 | -- | -- |
| 8.5.2.3 | 患者导联 | 本设备没有患者导联 | 不适用 | -- | -- |
| 8.6.3 | 运动部件的保护接地 | 本设备没有运动部件 | 不适用 | -- | -- |
| 8.8.4.1 | 机械强度和耐热性 | 外壳受损或外部的绝缘部件由于老化，机械强度和耐热性能降低，导致带电部件变为可触及 | 适用 | 能量危害 | H34 |
| 8.10.1 | 元器件的固定 | 未固定的元器件脱出，变为可触及带电部件 | 适用 | 能量危害 | H35 |
| 9.2.1 | 与运动部件相关的机械危险---概述 | 设备无运动部件 | 不适用 | -- | -- |
| 9.2.4 | 急停装置 | 设备无急停装置 | 不适用 | -- | -- |
| 9.2.5 | 患者的释放 | 当设备不受控时，可以将治疗仪移开治疗部位，以避免不可接受的风险 | 不适用 | -- | -- |
| 9.5.1 | 防护措施 | 设备工作时不产生飞溅物 | 不适用 | -- | -- |
| 9.6.1 | 声能---概述 | 设备工作不产生声能和振动 | 不适用 | -- | -- |
| 9.6.2.2 | 次声和超声能 | 设备工作不产生次声和超声能 | 不适用 | -- | -- |
| 9.7.2 | 气压和液压部件 | 无气压和液压部件 | 不适用 | -- | -- |
| 9.7.7 | 压力释放装置 | 无压力释放装置 | 不适用 | -- | -- |
| 9.8.1 | 支承系统相关的机械危害---概述 | 无支承系统 | 不适用 | -- | -- |
| 9.8.2 | 拉伸安全系数 | 无支承系统 | 不适用 | -- | -- |
| 9.8.3.1 | 患者或操作者支承或悬挂系统的强度要求---概述 | 无支承系统 | 不适用 | -- | -- |
| 9.8.5 | 无机械防护装置的系统 | 无支承系统 | 不适用 | -- | -- |
| 10.1.2 | X射线治疗和诊断ME设备 | 无产生X射线的部件 | 不适用 | -- | -- |
| 10.2 | α、β、γ、中子和其他粒子辐射 | 无产生α、白、y、中子和其他粒子辐射的部件 | 不适用 | -- | -- |
| 10.5 | 其他可视的电磁辐射 | 无产生其他可视的电磁辐射的部件 | 不适用 | -- | -- |
| 10.6 | 红外辐射 | 无产生红外线的部件 | 不适用 | -- | -- |
| 10.7 | 紫外线辐射 | 无产生紫外线的部件 | 不适用 | -- | -- |
| 11.1.1表23 | ME设备可能被触及部件容许的最高温度 | 操作者（患者）与治疗仪接触的时间为6min,最高温度不高于48℃ | 适用 | 能量危害 | H36 |
| 11.1.1表24 | 正常使用时的最高温度—与皮肤接触的ME设备的应用部分容许的最高温度 | 治疗仪与患者接触的时间6min,最高温度不高于48℃ | 适用 | 能量危害 |  |
| 11.1.2.1 | 向患者提供热量的应用部分 | 电极部分向患者提供热量 | 适用 | 能量危害 | H37 |
| 11.1.2.2 | 不向患者提供热量的应用部分 | 应用部分表面的温度不超过 41℃，无需风险控制 | 不适用 | -- | -- |
| 11.1.3 | 测量 | 应用部分不会超过温度限值 | 不适用 | -- | -- |
| 11.2.2.1 | 富氧环境中的着火危险 | 设备不适用于富氧环境下使用 | 不适用 | -- | -- |
| 11.3 | ME设备防火外壳的结构要求 | 外壳结构设计符合GB9706.1，且材料可燃性等级优于FV-2级 | 适用 | 机械危害 | H38 |
| 11.5 | 与可燃性药品共同使用的ME设备 | 本设备不与可燃性药品共同使用 | 不适用 | -- | -- |
| 11.6.3 | ME设备和ME系统中的液体泼洒 | 设备无盛装液体 | 不适用 | -- | -- |
| 11.6.6 | ME设备和ME系统的清洗、消毒 | 应能承受说明书中规定的清洁剂，又不损坏 或使安全防护劣化 | 适用 | 操作危害 | H39 |
| 11.6.7 | ME设备和ME系统的灭菌 | 产品中没有需要灭菌的零部件 | 不适用 | -- | -- |
| 11.6.8 | ME设备所用材料的相容性 | 电极及外壳材料应进行生物学评价 | 适用 | 生物学危害 | H03 |
| 12.1 | 控制器件及仪表准确性 | 无控制器件和仪表 | 不适用 | -- | -- |
| 12.4.l | 有意超出安全限制 | 治疗时选择档位过大或增加治疗时间 | 适用 | 操作危害 | H40 |
| 12.4.2 | 有关安全的指示 | 电源接通、工作状态应安全指示灯提示 | 适用 | 操作危害 | H41 |
| 12.4.3 | 过量输出值的意外选择 | 治疗时选择档位过大 | 适用 | 操作危害 | H42 |
| 12.4.4 | 不正确的输出 | 输出射频能量过大 | 适用 | 能量危害 | H43 |
| 12.4.5.3 | 放射治疗设备 | 设备不属于放射性治疗设备 | 不适用 | -- | -- |
| 12.4.5.4 | 产生诊断或治疗辐射的其他ME设备 | 治疗时会产生电磁辐射 | 适用 | 能量危害 | H44 |
| 12.4.6 | 诊断或治疗用声压 | 不会产生诊断或治疗声压 | 不适用 | -- | -- |
| 13.2.6 | 液体泄漏 | 不可能有液体泄漏的情形 | 不适用 | -- | -- |
| 14.1 | 可编程医用电气系统（PEMS）--概述 | PEMS应符合YY/T0664-2020的要求 | 适用 | 软件危害 | H45 |
| 14.6.1 | 已知和可预见危险的识别 | 考虑软件与硬件方面的危险 | 适用 | 软件危害 | H46 |
| 14.6.2 | 风险控制 | 按YY/T0316要求形成文件 | 适用 |  |  |
| 14.7 | 需求规格说明 | 按YY/T0664要求形成文件 | 适用 |  |  |
| 14.8 | 体系结构 | 按YY/T0664要求形成文件 | 适用 |  |  |
| 14.10 | 验证 | 按YY/T0664要求形成文件 | 适用 |  |  |
| 14.11 | PEMS确认 | 按YY/T0664要求形成文件 | 适用 |  |  |
| 14.13 | 通过接入IT-网络的PEMS | PEMS不需接入网络 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.1 | 连接器的构造 | 应能防止不正确的连接 | 适用 | 操作危害 | H48 |
| 15.4.2.1 a) | 温度和过载控制装置---应用 | 无自动复位装置 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.2.1 c) | 温度和过载控制装置---应用 | 无恒温器 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.2.1 d) | 温度和过载控制装置---应用 | 无热断路器或过流释放器 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.2.1 h) | 温度和过载控制装置---应用 | 无管状加热元件 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.3.1 | 电池罩壳 | 设备无电池 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.3.2 | 连接 | 设备无电池 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.3.3 | 过度充电保护 | 设备无电池 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.4 | 指示器 | 设备无电池 | 不适用 | -- | -- |
| 15.4.5 | 预置的控制器 | 设备无电池 | 不适用 | -- | -- |
| 16.1 | M E系统的通用要求 | 不属于ME系统 | 不适用 | -- | -- |
| 16.9.1 | 连接段子和连接器 | 不属于ME系统 | 不适用 | -- | -- |
| 17 | ME设备和ME系统的电磁兼容性 | 设备应符合YY 9706.102-2021 | 适用 | 电磁能危害 | H49 |

可预见事件和危害的判定

依据上表的特征判定提示对产品已知和可预见的危害事件序列整理，参考YY/T 0316-2016附录E中的危害类别和危害示例对已知和可预见的危害事件进行了分类，同时对危险情况和可能发生的损害及初始风险控制方案进行了分析，记录如表5。

表5可预见事件和危害判定表

| 危害类型 | 编号 | 可预见的事件 | 危险情况 | 可发生的损害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作危害 |  | 不完整的说明书，产品预期用途不明确 | 使用者非预期使用 | 患者得到预期的治疗效果 |
| 信息危害 |  | 不完整的说明书，使用方法、注意事项等信息不全 | 操作方法不对或使用错误 | 导致患者伤害或设备发生损坏 |
| 生物学危害 |  | 线圈与患者接触 | 生物相容性不符合要求 | 患者皮肤红肿、过敏 |
| 能量危害 |  | 不恰当的能量供应 | 磁场能量过大 | 伤害患者 |
| 化学危害 |  | 使用非制造商推荐的清洗剂或消毒剂和方法 | 清洗剂或消毒剂的残留 | 损坏设备，危害人体健康和污染环境 |
| 能量危害 |  | 未按标准要求进行电击防护设计 | 漏电流值超限 | 使用者触电 |
| 电磁能危害 |  | 电磁兼容性 | 辐射发射限值超限 | 影响周围设备正常工作 |
| 能量危害 |  | 产品设计未考虑温升 | 使用过程中温度升高 | 烫伤使用者 |
| 操作危害 |  | 未明确产品工作、运输、储存条件 | 工作、运输、储存环境超限 | 设备不能正常工作或缩短使用寿命 |
| 环境危害 |  | 设备随意丢弃 | 医疗废弃物不能经专门处理 | 造成环境污染及可再生资源的浪费 |
| 操作危害 |  | 未按说明书要求进行维护 | 设备不能异常或损坏 | 设备不能正常工作或提前报废 |
| 软件危害 |  | 软件由操作者或使用者非预期安装或修改 | 软件不能正常工作 | 延迟患者治疗 |
| 操作危害 |  | 未规定设备的使用寿命 | 设备超期限使用 | 设备老化工作不正常 |
| 操作危害 |  | 设备有长期使用效应 | 器件老化 | 设备工作不正常或不能使用 |
| 信息危害 |  | 外部标记不牢固和耐久性不符合要求 | 设备外部标记脱落和破损，内容不全和不清楚 | 影响使用者使用 |
| 操作危害 |  | 关键件对器械寿命的影响 | 关键部件化和磁场发生器的性能衰减 | 设备工作不正常或不能使用 |
| 信息危害 |  | 操作手册不完整，安全警示信息不完整 | 操作者容易误操作 | 影响操作者安全 |
| 操作危害 |  | 未使用制造商指定的电源线、适配器 | 电源线不符合相关标准 | 设备不能正常工作甚至损坏设备或引起安全事故。 |
| 操作危害 |  | 便携式设备随意放置 | 不小心跌落，标签磨损 | 损坏设备 |
| 操作危害 |  | 有特殊需要的人使用器械 | 没有专业医生的指导 | 影响操作者使用 |
| 操作危害 |  | 忽视制造商推荐的维护 | 使用者没按说明书要求进行维护 | 设备故障、影响设备使用寿命 |
| 操作危害 |  | 未按GB9706.1标准要求识别风险 | 未对已知风险进行控制 | 产生不可接受风险 |
| 操作危害 |  | 使用时与治疗线圈接触，未按BF应用部分要求进行设计 | 电击防护不符合标准要求 | 患者产生电击危险 |
| 操作危害 |  | 设备的设计和制造不能保持单一故障安全 | 电击防护不符合标准要求 | 患者产生电击危险 |
| 操作危害 |  | 标准元器件，包括电线不符合标准要求 | 电击防护不符合标准要求 | 患者产生电击危险 |
| 信息危害 |  | 产品标识不符合标准要求 | 用户不能正确并安全使用 | 设备被错误的使用或者产生患者伤害 |
| 信息危害 |  | 产品外部无生理效应标志 | 不能指导用户正确和安全使用 | 设备被错误的使用或者产生患者伤害 |
| 信息危害 |  | 外包装无储运图示及运输存储条件 | 运输储存条件超限 | 缩短设备使用寿命或设备不能正常使用 |
| 信息危害 |  | 缺少安全标志及警示说明 | 操作者在无指导情况下使用设备 | 引起安全事故 |
| 信息危害 |  | 说明书中未包括可更换部件内容 | 用户不清楚如何更换 | 不能正常使用或损坏设备 |
| 能量危害 |  | 电击防护未按GB9706.1-2020的要求设计 | 电气安全不符合标准要求 | 引起安全事故 |
| 能量危害 |  | 外壳受损或外部的绝缘部件由于老化，机械强度和耐热性能降低 | 导致带电部件变为可触及 | 引起操作者触电 |
| 能量危害 |  | 未固定的元器件脱出 | 脱出的元件成为可触及带电部件 | 引起操作者触电 |
| 能量危害 |  | ME设备的发热部件被触及 | ME设备可能被触及部件容许的最高温度超限 | 灼伤操作者 |
| 能量危害 |  | 应用部分发热 | 超过标准容许的最高的温度 | 灼伤患者 |
| 机械危害 |  | 外壳结构和材料的设计不符合要求 | 不能有效防火 | 发生火灾 |
| 能量危害 |  | 未明确设备的清洗消毒 | 用户无法正常维护或错误的清洗消毒 | 缩短使用寿命或损坏设备 |
| 操作危害 |  | 治疗时选择磁场强度过大 | 强磁场辐射患者 | 患者机体受损 |
| 操作危害 |  | 电源接通无指示 | 操作者无法判断是否通过 | 引起安全事故 |
| 操作危害 |  | 未按说明书设置磁场强度 | 强磁场辐射患者 | 患者机体受损 |
| 能量危害 |  | 显示不准确，输出磁场强度过大 | 强磁场辐射患者 | 患者机体受损 |
| 能量危害 |  | 治疗时会产生电磁辐射 | 辐射可干扰周围设备 | 影响邻近设备正常工作 |
| 软件危害 |  | PEMS不符合YY0664标准的要求 | PEMS失效导致，影响产品性能 | 设备不能正常工作 |
| 软件危害 |  | 未按PEMS要求形成相关文件 | 无法对软件风险进行控制 | 软件失效，设备无法正常工作 |
| 操作危害 |  | 电源线接器构造不能防止不正确的连接 | 连接非配套电源线 | 设备损坏或造成人员伤害 |
| 电磁能危害 |  | 未按YY 9706.102-2021要求进行设计 | 电磁辐射、抗扰度不满足标准要求 | 干扰周围设备正常使用或受周围设备电磁干扰，不能正常使用 |

- 第四章 风险评价、风险控制措施记录表

风险控制是对经过风险评价判断为合理可行降低的风险经采取措施后降至为可接受风险的过程。对风险控制措施实施效果验证记录如表6。

表6风险评价、风险控制措施记录表

| 危害编号 | 危害类型 | 可预见的事件序列 | 采取措施前 风险评定 |  |  | 采取控制措施 |  | 采取措施后 风险评定 |  |  | 是否产生新的风险 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严重度 | 概率 | 风险 水平 | （初始）措施计划 | 实施验证 | 严重度 | 概率 | 风险 水平 |  |  |
|  | 信息危害 | 不完整的说明书，使用方法、注意事项等信息不全 | 2 | 3 | R | 完善说明书，介绍详细使用方法，规定专业人员或经过培训的人员使用。 | 使用说明书 | 2 | 2 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 不完整的说明书，产品预期用途不明确 | 3 | 3 | R | 完善说明书, 明确设备预期用途 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 生物学危害 | 外壳和电极与患者接触 | 3 | 3 | R | 外壳和电极进行GB/T16886.5、GB/T16886.10试验 | 生物相容性检验报告 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 不恰当的能量供应 | 3 | 3 | R | 技术要求中规定磁场强度大小、治疗时间 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 化学危害 | 使用非制造商推荐的清洗剂或消毒剂和方法 | 2 | 4 | R | 按医疗机构消毒规范规定的设备日常清洁 | 使用说明书 | 2 | 2 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 未按标准要求进行电击防护设计 | 3 | 3 | R | 按GB 9706.1-2020的要求进行设计和验证 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 电磁能危害 | 电磁兼容性 | 3 | 3 | R | 按YY 9706.102-2021的要求进行设计和验证 | 检验报告（电磁兼容） | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 产品设计未考虑温升 | 3 | 3 | R | 按GB 9706.1-2020的要求进行设计和验证 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 未明确产品工作、运输、储存条件 | 2 | 3 | R | 说明书中规定设备工作环境和运输、贮存环境 | 使用说明书 | 2 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 环境危害 | 设备随意丢弃 | 2 | 3 | R | 说明书规定设备的退市处理，符合当地法规 | 使用说明书 | 2 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 未按说明书要求进行维护 | 3 | 2 | R | 说明书规定维护方法 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 软件危害 | 软件由操作者或使用者非预期安装或修改 | 4 | 3 | R | 软件按YY/T0664的要求进行设计 | 软件系统测试报告 | 4 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 未规定设备的使用寿命 | 4 | 2 | R | 产品铭牌、使用说明书规定产品使用期限 | 使用说明书、铭牌 | 4 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 设备有长期使用效应 | 3 | 3 | R | 说明书列明可更换部件 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 信息危害 | 外部标记不牢固和耐久性不符合要求 | 2 | 3 | R | 标签要求符合GB 9706.1-2020的规定 | 设计验证 | 2 | 2 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 关键件对器械寿命的影响 | 3 | 3 | R | 采购有资质的元器材件，并对原材料质量控制 | 认证证书 、原材料检验报告 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 信息危害 | 操作手册不完整，安全警示信息不完整 | 3 | 2 | R | 完善说明书，详细介绍产品使用说明及完全使用的注意事项 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 未使用制造商指定的电源线、适配器 | 2 | 3 | R | 在说明书 规定使用制造商指定电源线和适配器 | 使用说明书 | 2 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 便携式设备随意放置、不小心跌落，标签磨损 | 2 | 3 | R | 设计底座、按标准要求设计标签防止磨损 | 设计验证 | 2 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 有特殊需要的人使用器械 | 3 | 3 | R | 说明书中规定有特殊需要的人需在医生指导下使用 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 忽视制造商推荐的维护 | 3 | 2 | R | 通过外部标记引导用户通过说明书规定进行维护 | 使用说明书、外部标记 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 未按GB9706.1标准要求识别风险 | 3 | 3 | R | 按YY/T0316要求对GB9706.1条款进行风险识别 | 产品风险管理报告 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 使用时与治疗线圈接触，未按BF应用部分要求进行设计 | 2 | 3 | R | 按GB 9706.1-2020要求进行设计和验证 | 设计验证 | 1 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 设备的设计和制造不能保持单一故障安全 | 2 | 3 | R | 按GB 9706.1-2020要求进行设计和验证 | 设计验证 | 2 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 标准元器件，包括电线不符合标准要求 | 3 | 3 | R | 按GB 9706.1-2020要求判定元器件的符合性 | 认证证书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 信息危害 | 产品标识不符合标准要求 | 3 | 3 | R | 标识符合GB 9706.1-2020、YY/T0664 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 信息危害 | 产品外部无生理效应标志 | 3 | 3 | R | 产品铭牌标记符号 | 产品铭牌设计样稿 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 信息危害 | 外包装无储运图示及运输存储条件 | 3 | 3 | R | 按GB/T191-2008要求 | 外包装设计样稿 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 信息危害 | 缺少安全标志及警示说明 | 3 | 3 | R | 使用说明书中解释外部标记 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 信息危害 | 说明书中未包括可更换部件内容 | 3 | 3 | R | 产品说明书规定更换部件及更换方法 | 产品说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 电击防护未按GB9706.1-2020的要求设计 | 3 | 3 | R | 按GB9706.1-2020的要求设计和验证 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 外壳受损或外部的绝缘部件由于老化，机械强度和耐热性能降低 | 3 | 3 | R | 按GB9706.1-2020的要求选用绝缘材料 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 未固定的元器件脱出 | 3 | 3 | R | 按GB9706.1-2020的要求设计和验证 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | ME设备的发热部件被触及 | 3 | 3 | R | 按GB9706.1-2020的要求设计和验证 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 应用部分发热 | 3 | 3 | R | 按GB9706.1-2020的要求设计和验证 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 机械危害 | 外壳结构和材料的设计不符合要求 | 3 | 3 | R | 按GB9706.1-2020的要求设计和验证 | 设计验证 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 未明确设备的清洗消毒 | 3 | 3 | R | 按医疗机构消毒规范制定清洗消毒方法，并在说明书规定 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 治疗时选择磁场强度过大 | 3 | 3 | R | 说明书规定磁场强度选择 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 电源接通无指示 | 3 | 3 | R | 选用的带灯电源开关，并符合CCC要求 | CCC证书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 未按说明书设置磁场强度 | 3 | 3 | R | 说明书中介绍磁场强度设置方法和限值 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 显示不准确，输出磁场强度过大 | 3 | 3 | R | 说明书中介绍磁场强度设置方法和限值 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 能量危害 | 治疗时会产生电磁辐射 | 3 | 3 | R | 在说明书中说明治疗时会产生电磁辐射 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 软件危害 | PEMS不符合YY0664标准的要求 | 3 | 3 | R | 按YY/T0664-2020的要求软件开发 | PEMS报告 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 软件危害 | 未按PEMS要求形成相关文件 | 3 | 3 | R | 按YY/T0664-2020的要求软件开发 | PEMS报告 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 操作危害 | 治疗线圈连接器构造不能防止不正确的连接 | 3 | 3 | R | 在说明书中提示用户使用配套的治疗线圈 | 使用说明书 | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |
|  | 电磁能危害 | 电磁辐射、抗扰度不满足标准要求 | 3 | 3 | R | 按YY 9706.102-2021的要求进行设计和验证 | 检验报告（EMC） | 3 | 1 | A | 否 | 有效 |

第

- 第五章 关于生产和生产后信息

建立有效的质量管理制度，以便收集和评审该产品在生产和生产后阶段中的信息，所收集的信息内容见下表。在建立收集和评审医疗器械信息的系统时，充分考虑到以下两个方面的问题：

a) 从产品使用者反馈回的信息的收集和处理机制；

b) 当有新的或者修订的标准发布使用时，应及时收集和评审市场上可得到的类似产品的公开信息。

对于收集到的上述信息，如果可能涉及到有关产品安全性的，应予以评价其是否有先前没有认识的危害或危害处境出现，或者评价是否由危害处境产生的一个或多个估计的风险不再是可接受的。如果上述任何情况发生，则应对先前实施的风险管理活动的影响应予以评价，作为一项输入反馈到风险管理过程中；而且应对医疗器械的风险管理文档进行评审。如果可能有一个或多个剩余风险或其可接受性已经改变，应对先前实施的风险控制措施的影响进行评价。

评价结果应记入风险管理文档。用查看风险管理文档和其它适当文件的方法检查其符合性。

制定相应的生产和生产后信息获取方案，参见下表。以供评审组对信息获取方式的适宜性和有效性进行分析评审。

表7生产和生产后信息的收集

| 信息来源 | 获取方法 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 法规（如标准）的变化 | 定期网上收集、行业标准会议 | 质量部、技术部 |
| 不良事件 | 定期网上收集、《医疗器械不良事件记录表》、《群体医疗器械不良事件件调查报告》、《严重伤害及死亡医疗器械不良事件调查报告》 | 质量部、管代 |
| 召回与通告 | 按程序《忠告性通知及召回控制程序》 | 管代、业务部 |
| 上级监管部门监督抽查 | 定期网上收集、监督抽查报告 | 业务部、质量部 |
| 顾客反馈和顾客满意度信息 | 《顾客满意度调查表》、《顾客反馈（抱怨）处理表》、《顾客反馈（抱怨）记录清单》。 | 业务部 |
| 设计更改 | 设计更改评审、技术更改单 | 技术部 |
| 来料质量分析 | 检验记录 | 质量部 |
| 生产过程质量分析 | 纠正/预防措施、工序检验和自制件验收记录、不合格品报告 | 技术部、质量部 |
| 产品检测和型式试验 | 出厂检验报告、型式试验报告 | 质量部、技术部 |
| 仓储质量评估报告 | 根据《仓库管理规程》进行 | 技术部 |
| 其他同类产品质量表现 | 定期网上收集 | 采购、质量部 |
| 文献收集与评审 | 定期网上收集 | 质量部、技术部 |
| 产品质量汇总 | 产品质量跟踪报告、质量体系内/外部审核报告 | 质量部 |

- 第六章 风险管理评审

风险管理评审输入

  - 风险接收准则

  - 风险管理文档

风险管理计划

安全性特征分析表

风险评价、风险控制措施的实施和验证

剩余风险评价记录

  - 相关法规及标准

风险管理计划完成情况

评审小组对风险管理计划的完成情况逐一进行了检查，通过对相关风险管理文档的检查，认为射频治疗仪产品的风险管理已基本落实实施。

综合剩余风险可接受评审

评审小组对所有剩余风险进行了综合分析，考虑所有单个剩余风险共同影响下的作用，评审结果认为：产品综合剩余风险可接受，以下为具体评价方面：

1）单个风险的风险控制是否有相互矛盾的要求？

结论：尚未发现现有风险控制有相互矛盾的情况。

2）警告的评审（包括警告是否过多？）

结论：警告的提示清晰，符合规范。

3）说明书的评审（包括是否有矛盾的地方，是否难以遵守）

结论：产品说明书符合6号令及产品专用安全标准要求，相关产品安全方面的描述清晰易懂，易于使用者阅读。

4）评审小组结论

结论：风险管理评审小组在分析了以上方面后，一致评价，本产品的综合剩余风险可接受。

- 第七章 风险管理评审结论

对射频治疗仪进行风险管理，对所有的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低见的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。

风险管理小组经过对射频治疗仪评审，认为：

－风险管理计划已被适当地实施；

－综合剩余风险是可接受的；

－已有适当方法获得相关生产和生产后信息；

经评审，射频治疗仪全部剩余风险处于风险可接受准则的可接受范围内，且受益大于风险。

| 风险管理小组会签 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职位 | 组员 | 签名 |
|  | 管理者代表 | 组长 |  |
|  | 技术部负责人 | 组员 |  |
|  | 业务部负责人 | 组员 |  |
|  | 生产负责人 | 组员 |  |
|  | 采购部负责人 | 组员 |  |