# 模拟血液溶液配制作业指导书

生成时间：2026-04-30 14:49:13

# 1 目的

本作业指导书规定了模拟血液溶液的配制方法、操作步骤、质量要求和注意事项，旨在确保所配制模拟血液溶液的黏度、密度等理化特性接近人体血液，满足医疗器械产品（如血管支架、输送系统、血管介入器械等）的体外性能测试或模拟使用评价对测试介质的要求。

# 2 适用范围

本作业指导书适用于本公司研发及质量控制阶段所需模拟血液溶液的配制操作，主要用于以下场景：

（1）血管支架扩张性能、径向支撑力、柔顺性等体外性能测试；

（2）输送系统模拟介入操作评价；

（3）血管介入类医疗器械的体外模拟使用试验；

（4）其他需要以模拟血液为介质的研发验证或质量控制测试。

# 3 引用文件/参考标准

以下文件为本作业指导书的参考依据：

（1）GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

（2）《中国药典》2025年版 四部 药用辅料 甘油

（3）YY/T 0663.1-2016 心血管植入物 血管内器械 第1部分：血管内假体

（4）YY/T 0687-2008 外科植入物 血管支架的体外测试

适用时，以最新版本文件为准。若无直接对应的国家标准，本文件所列参数及操作方法基于已验证的内部数据。

# 4 材料与设备

4.1 材料

（1）甘油（丙三醇）：分析纯或药用级，纯度≥99.0%。（若无药用级甘油，应确认分析纯甘油的不溶性微粒及重金属残留是否满足测试用要求，必要时进行过滤处理。）

（2）纯化水：符合GB/T 6682-2008 三级水要求，或等效纯化水。

4.2 设备与器具

（1）量筒：500 mL 或 1000 mL（刻度清晰，经校验合格）

（2）烧杯：500 mL 或 1000 mL（硼硅酸盐玻璃或高密度聚乙烯材质）

（3）玻璃搅拌棒或磁力搅拌器（含搅拌子）

（4）电子天平（精度0.1 g，经校验合格），用于甘油称量（如按体积配制可用量筒替代）

（5）密封储存容器：PP或HDPE材质，带密封盖，容积1 L～5 L

（6）温度计（量程0～50 ℃，分度值0.5 ℃）

（7）标签贴及记号笔

# 5 配制操作步骤

5.1 配制前准备

（1）确认甘油和纯化水均在有效期内，外观检查合格（甘油为无色透明黏稠液体，纯化水为无色透明液体，均无可见异物、无沉淀、无霉变）。

（2）确认所用器具清洁干燥。

（3）配制环境温度应控制在20 ℃～25 ℃，避免温度剧烈波动影响溶液的均匀性和密度。

5.2 体积配制比例

甘油与纯化水按体积比 1 : 6 配制。

5.3 配制量计算

根据需要配制的模拟血液溶液总体积（V_total）计算各组分用量：

（1）甘油体积 V_甘油 = V_total × 1/7

（2）纯化水体积 V_水 = V_total × 6/7

例如，配制 3.5 L 模拟血液溶液时：

甘油：3.5 L × 1/7 = 0.5 L

纯化水：3.5 L × 6/7 = 3.0 L

如需按质量配制，将体积值乘以对应密度换算（甘油密度约为 1.26 g/mL，纯化水密度按 1.0 g/mL 计）。

5.4 配制步骤

（1）量取：用量筒分别准确量取所需体积的甘油和纯化水。

（2）混合：将量取的纯化水注入清洁干燥的烧杯中，再将甘油沿玻璃棒缓缓加入纯化水中。注意：先加纯化水再加甘油，便于搅拌混合，缩短配制时间。

（3）搅拌：用玻璃搅拌棒或磁力搅拌器充分搅拌 3～5 分钟，直至溶液完全均匀，无分层、无可见油滴或絮状物。

（4）转移：将配制好的模拟血液溶液转移至密封储存容器中。

（5）贴签：在容器外壁粘贴标签，注明溶液名称、批号/配制日期、配制体积、操作人及有效期。

5.5 静置

配制完成后，将密封容器在室温下静置不少于 30 分钟，使溶液中可能混入的气泡充分逸出，并使溶液温度与室温平衡。

# 6 质量要求与检验

6.1 外观

配制后的模拟血液溶液应为无色或微黄色透明黏稠液体，无可见异物、无沉淀、无分层。

6.2 均一性

在静置后及使用前定期目视检查，应无分层、无析出。

6.3 参考理化指标

（1）黏度：常温（25 ℃）下黏度范围宜为 3.0～5.0 mPa·s（人体血液全血黏度约为 3.5～5.5 mPa·s，此处为近似参考，可根据具体测试要求调整）。

（2）密度：常温（25 ℃）下密度范围宜为 1.02～1.06 g/mL（人体血液密度约为 1.05～1.06 g/mL）。

注：以上参考值按甘油:纯化水=1:6 理论计算所得；各批次间黏度差异宜控制在 ±10% 以内。如有特定测试标准对模拟血液溶液提出更高要求，应以其为准。

6.4 储存条件

（1）储存温度：2 ℃～30 ℃，密封避光。

（2）储存容器：PP或HDPE密封容器，不得使用金属容器长期储存。

（3）有效期：自配制之日起 30 天（如加入防腐剂，可依据验证数据适当延长，但应在配制记录中注明）。超过有效期的溶液应废弃处理，不得继续使用。

6.5 使用前检查

每次使用前应目视检查溶液外观，若出现浑浊、沉淀、霉变、分层或异味，应立即废弃，重新配制。

# 7 注意事项

7.1 安全防护

（1）配制时应佩戴实验室工作服、防护手套和护目镜。

（2）甘油具有吸湿性，使用后应立即密封保存，防止吸水污染。

（3）操作区域应保持通风良好。

7.2 操作注意事项

（1）量取时应平视液面最低点（甘油黏度较大，应充分流空量筒，等待液面稳定后再读数）。

（2）甘油加入水中时应缓慢搅拌，避免局部浓度过高或飞溅。

（3）搅拌过程中避免引入过多气泡；如产生气泡，应延长静置时间或采用负压脱气（如有条件）。

（4）配制用器具使用后应及时清洗干净，不得残留甘油干燥后形成的黏附层。

7.3 废弃处理

（1）过期或不合格的模拟血液溶液应作为一般化学废液处理，不得直接排入下水道。

（2）废液收集后统一交由具备资质的废弃物处理单位处置，并做好废弃物转移记录。

# 8 相关记录

以下为配制模拟血液溶液时需要填写或维护的记录表单：

（1）《模拟血液溶液配制记录》（REC-SOP-TM-001-01）

记录内容：配制日期、环境温度、甘油批号/用量、纯化水批号/用量、实际配制量、操作人、复核人、检验结果（外观及目视黏稠度判断）、有效期。

（2）《模拟血液溶液使用登记表》（REC-SOP-TM-001-02）

记录内容：使用日期、取用量、用途（测试项目/编号）、使用人、剩余量。

（3）如对溶液开展了黏度或密度验证测试，应填写相关的检验记录或测试报告并归档。

注：以上表单编号为占位编号，具体编号以文件控制部门发布的正式编号为准。