| 文件类型 Document Type | 开发文档 R&D Document | 保密密级 Confidentiality | 机密 Confidential |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 Document No. |  |  |  |
| 文件版本 Document Version | V1.0 |  |  |

贴敷式胰岛素泵设计需求

| 拟制人 |  | 拟制日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人 |  | 审核日期 |  |
| 批准人 |  | 批准日期 |  |

修订记录

Revision History

| 版本 Version | 日期 Date | 修订内容概述 Description | 修订人 Revised By |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.5.6 | 创建Initial version |  |

目录

1. 产品概述	2

2. 法规与标准符合性	2

2.1 核心法规依据	2

2.2 核心标准依据	2

3. 功能需求	3

3.1 输注控制功能	3

3.2 安全报警功能	3

3.3 无线通信功能	3

3.4 人机交互功能	4

4. 非功能需求	4

4.1 环境适应性需求	4

4.2 可靠性需求	4

4.3 生物相容性需求	4

4.4 电磁兼容需求	5

4.5 外观与结构需求	5

5. 性能指标	5

6. 接口与边界需求	6

6.1 硬件接口	6

6.2 软件接口	6

6.3 边界定义	6

7. 验收标准	6

# 1. 产品概述

1.1 产品名称：贴敷式胰岛素泵

1.2 预期用途：皮下输注速效/短效胰岛素（U-100），用于1型糖尿病、2型糖尿病成人患者的血糖控制，通过预设基础率和手动输注大剂量，模拟胰腺分泌功能，维持患者血糖在目标范围。

1.3 适用人群：【18–75岁】、具备自主操作能力或有专人照护、无皮肤严重过敏史、符合胰岛素输注适应症的糖尿病患者。

1.4 产品组成：输注机构、电池、电路控制模块、贴敷底座（含输注针）、储药器（3 mL）、无线控制器（可选）、配套APP。

1.5 产品特点：贴敷设计，体积微型化，佩戴隐蔽；支持蓝牙无线控制，操作便捷；具备IPX8级防水，适配日常洗漱、游泳；一次性耗材，降低交叉感染风险；运动友好，避免管路缠绕。

1.6 核心价值：解决传统有管路胰岛素泵佩戴不便、隐蔽性差、易出现管路缠绕/脱落的问题，提升患者佩戴舒适度，降低输注相关感染风险。

# 2. 法规与标准符合性

## 2.1 核心法规依据

2.1.1 《医疗器械监督管理条例》

2.1.2 《胰岛素泵注册审查指导原则（2023年第26号）》

## 2.2 核心标准依据

2.2.1 GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.2.2 GB 9706.224-2021《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求》

2.2.3 ISO 10993系列《医疗器械生物学评价》

2.2.4 ISO 14971-2019《医疗器械 风险管理在医疗设备中的应用》

2.2.5 YY 9706.108-2021《医用电气设备  第1-8部分 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》

2.2.6 YY9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》

# 3. 功能需求

## 3.1 输注控制功能

3.1.1 基础率输注：基础率范围【0.05–30U/h】，调节步长0.05U/h；

3.1.2 大剂量输注：大剂量范围【0.05–30U】，1.5U/min；

3.1.3 临时基础率：时间范围可在0.5h-12h内设置，速度为【0.05-30U/h】；

3.1.4输注精度：输注精度≤±5%

3.1.5 输注管路堵塞报警阈值为15psi

3.1.6单一故障状态下输注最大量应不超过1U

3.1.7储药器要求：容量为300U（3 mL），一次性无菌设计，材质符合生物相容性要求；

3.1.8 输注针要求：一次性无菌输注针，规格【0.264mm（OD）×5mm（L）】，

## 3.2 安全报警功能

3.2.1 必报报警项：输注异常（输注中断、输注过量/不足）、低药量、药液耗尽、堵管、低电量。

3.2.2 可选报警项（可设置关闭）：蓝牙通信中断、输注提醒;

3.2.3 报警方式：泵体具备声+振动报警，声音强度≥45dB（A），振动频率1–3kHz，配套APP具备推送报警，报警信息可保留≥90天；报警触发后持续提醒，直至用户确认。

## 3.3 无线通信功能

3.3.1 通信模块：采用蓝牙【5.0及以上】版本，通信距离≥10 m；

3.3.2 通信安全：采用加密算法，防止数据劫持、重放攻击；仅授权设备可连接泵体，连接时需验证密码/指纹。

4.3.3 数据存储与同步：配套APP支持数据同步，历史数据≥90天输注记录（基础率、大剂量、报警、电池状态），数据可导出；

## 3.4 人机交互功能

3.4.1 泵体设计：重量≤20g(待样机确定)，尺寸【50.9 mm×32 mm×14.1mm】；表面无尖锐棱角，便于贴敷；具备IPX8级防水（水下2 m/30 min），防水密封可靠，可承受日常洗漱、游泳。

3.4.2 贴敷底座：采用低敏医用胶贴，粘性适中，佩戴3天无严重皮肤刺激、过敏；胶贴边缘圆润，不易卷边、脱落；适配腹部、大腿外侧等常用输注部位。

3.4.3 配套APP：支持iOS、Android、鸿蒙版本，适配≥90%市占率手机机型；界面简洁，支持基础率设置、大剂量输注、报警查看、数据统计（日/周/月输注量、血糖趋势）；支持与第三方CGM设备联动（可选），显示血糖数据。

# 4. 非功能需求

## 4.1 环境适应性需求

4.1.1 工作环境：温度【5–40℃】，相对湿度【20%–90%】，大气压力【70–106 kPa】。

4.1.2 运输环境：温度【0–40℃】，相对湿度【20%–90%】，无剧烈振动、冲击，避免阳光直射。

4.1.3 存储环境：温度【0–30℃】，相对湿度【20%–90%】，远离磁场、腐蚀性气体。

## 4.2 可靠性需求

4.2.1 泵体连续工作时间：3天（单电池，每日输注100U、蓝牙常开状态）。

4.2.2 贴敷可靠性：贴敷底座脱落率≤1%/3天（在正常皮肤、日常活动场景下）。

4.2.3 输注可靠性：连续输注无中断。

4.2.4 电池可靠性：采用锂锰电池，容量170mAH，不可充电。

4.2.5 无线通信可靠性：通信成功率≥99%，无频繁断连现象（正常环境下）。

## 4.3 生物相容性需求

4.3.1 皮肤接触部件（贴敷底座胶贴、输注针）：符合ISO 10993-5（细胞毒性）、ISO 10993-10（皮肤致敏、刺激）要求，无细胞毒性、无皮肤致敏、无急性皮肤刺激。

4.3.2 储药器：材质符合ISO 10993-1（生物学评价）要求，与胰岛素无相互作用，不影响胰岛素活性。

## 4.4 电磁兼容需求

4.4.1 发射骚扰：符合GB 9706.1-2020、GB 9706.224-2021要求，不干扰其他医用设备、民用电子设备。

4.4.2 抗扰度：具备抗静电、抗辐射、抗浪涌能力，符合GB 9706.1-2020、GB 9706.224-2021要求，在干扰环境下仍能正常工作，不出现输注异常、报警误报/漏报。

## 4.5 外观与结构需求

4.5.1 外观：泵体表面光滑，无划痕、气泡、色差；标识清晰（产品名称、型号、生产批号、警示语），不易脱落。

4.5.2 结构：泵体与储药器、贴敷底座接口连接牢固，拆卸便捷；输注机构密封良好，无漏液；按键操作顺畅，无卡滞。

# 5. 性能指标

| 序号 | 性能项目 | 量化指标 | 测试依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础率输注精度 | 误差≤±5% | GB9706.224 |
| 2 | 大剂量输注精度 | ≤±5% | GB9706.224 |
| 3 | 输注噪声 | ≥45 dB（A）（距离泵体1m处） | GB9706.224 |
| 4 | 电池续航 | ≥3天（每日输注100 U、蓝牙常开） | 设计输入要求 |
| 5 | 胶贴粘性 | 3天剥离强度≥1 N/25 mm | ISO 10993-10 |
| 6 | 防水性能 | IPX8级（水下2 m/30 min），无进水、无功能异常 | GB 4208-2017 |
| 7 | 蓝牙通信距离 | ≥10 m | 设计输入要求 |

# 6. 接口与边界需求

## 6.1 硬件接口

6.1.1 储药器接口：专用防错接口，与3 mL一次性储药器匹配，连接后无漏液，拆卸便捷。

6.1.2 贴敷底座接口：与泵体卡扣连接，连接牢固，拆卸时不损伤皮肤；接口密封良好，防止进水、进尘。

## 6.2 软件接口

6.2.1 蓝牙通信协议：采用自定义加密协议，与配套APP实现数据交互（输注参数、报警信息、历史记录）。

6.2.2 APP接口：支持与第三方CGM设备接口联动（可选），可读取血糖数据，实现低血糖联动报警；支持数据导出接口。

## 6.3 边界定义

6.3.1 本产品不含血糖监测模块，仅可联动第三方CGM设备，不可单独用于血糖监测。

6.3.2 本产品仅用于皮下胰岛素输注，不可用于静脉输注、肌肉输注。

6.3.3 贴敷底座、储药器、输注针为一次性使用，不可重复灭菌、重复使用。

6.3.4 本产品不适用于儿童（＜18岁）、孕妇、哺乳期女性及皮肤严重过敏患者。

# 7. 验收标准

7.1 功能验收：按第3章“功能需求”逐项测试，所有功能需100%通过，无功能异常、操作卡顿、报警误报/漏报现象。

7.2 性能验收：按第5章“性能指标”抽样测试，抽样数量【XX台/套】，各项性能指标合格率≥95%，核心指标（输注精度、防水、报警）合格率100%。

7.3 安全验收：报警触发准确率100%，无漏报、误报；生物相容性检测符合ISO 10993系列要求；电磁兼容检测符合GB 9706系列要求；无电气安全隐患。

7.4 合规验收：提供全项检测报告（输注精度、防水、生物相容性、电磁兼容等）、风险管理报告、软件生命周期报告，符合NMPA注册要求。

7.5 外观与结构验收：外观无划痕、色差、缺陷；结构连接牢固，拆卸便捷，无漏液、卡滞现象；标识清晰、完整。