设计输入

|  | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  |  |  |
| 审核人 （可根据需求添加行数） |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |

修订记录

| 版本 | ECN/PCN/TCN/CR | 修订内容概述 | 修订人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | 新增 |  |  |

- 目录

1. 目的	错误!未定义书签。

2. 范围	错误!未定义书签。

3. 术语定义	错误!未定义书签。

4. 参考文档	错误!未定义书签。

5. 产品描述	错误!未定义书签。

5.1. 结构组成	错误!未定义书签。

5.2. 工作原理	错误!未定义书签。

5.3. 产品特点	错误!未定义书签。

5.4. 预期用途	错误!未定义书签。

6. 用户环境	错误!未定义书签。

6.1. 环境与用户	错误!未定义书签。

6.2. 市场	错误!未定义书签。

7. 用户需求	错误!未定义书签。

7.1. 功能类需求	错误!未定义书签。

7.2. 数据与界面需求	错误!未定义书签。

7.3. 信息与互联需求	错误!未定义书签。

7.4. 可用性需求	错误!未定义书签。

7.5. 安全性和管理需求	错误!未定义书签。

7.6. 预期用途需求	错误!未定义书签。

7.7. 可用性需求	错误!未定义书签。

7.8. 安全性和管理需求	错误!未定义书签。

7.9. 预期用途需求	错误!未定义书签。

目的

本文档为贴片式胰岛素泵的需求规格进行定义。

适用范围

适用于本公司一次性贴敷式、无管路、可无线控制的贴片式胰岛素泵整机系统的设计开发活动。

定义

ID：需求唯一编号，每条需求对应一个ID。

SR：Specifications of Requirements，需求规格。

法规与标准要求

《医疗器械监督管理条例》（国务院739号令）

胰岛素泵注册审查指导原则

ISO 13485:2016 医疗器械质量管理体系

IEC 60601-1:2012 医用电气设备 通用安全要求

IEC 60601-1-2:2014 医用电气设备 电磁兼容通用要求

IEC 60601-2-24:2012 输液泵专用安全要求

YY 0451-2018 一次性使用输注泵

YY/T 0298-2016 医用输液泵、注射泵通用技术条件

ISO 14971:2019 医疗器械风险管理

《医疗器械软件注册审查指导原则》

《医疗器械网络安全注册审查指导原则》

..........

物理性能

ID :  SR 1

泵体尺寸不超过xx mm（L）*xx mm（W）*xx mm（H）

ID :  SR 2

泵体重量不得超过xx g

ID :  SR 3

储液器容量≥x mL

ID :  SR 4

储液器重量不得超过xx g

输注精度性能

ID :  SR 5

基础输注速率范围：xxU/h～xxU/h，可调步长xxU/h；基础输注精度：≤±5%（额定速率下）；

ID :  SR 6

大剂量输注剂量范围：xxU～xxU，可调步长xxU；大剂量输注精度：≤±3%（额定剂量下）；

ID :  SR 7

无空输、漏输、多输现象，长时间连续输注速率稳定，无明显漂移。

储药仓性能

ID :  SR8

药仓密封性良好，装配后无漏液、无气泡积存，可正常排气；

ID :  SR9

一次性药仓无菌、无热源、无致敏物质。

贴敷与佩戴性能

ID :  SR10

粘贴胶层采用医用低敏胶，适配人体皮肤，长期佩戴无明显红肿、瘙痒、过敏刺激；

ID :  SR11

常温正常佩戴附着力牢固，日常行走、弯腰、轻度运动不脱落；

ID :  SR12

拆卸温和，无胶残留、不撕扯皮肤，适配长期重复贴敷使用。

数据与界面

ID :  SR 13

已安装软件的移动计算机终端可以显示输注情况。

ID :  SR 14

监测、报警性能

（1）电池相关性能，如低电量、电池耗尽等。

（2）阻塞报警性能。

（3）其他报警清单和报警性能。

易用性

ID :  SR 15

参考 YY∕T 1474-2016 医疗器械 可用性工程对医疗器械的应用。

产品参照IEC 60601-1-11:2015家用医疗器械标准。

ID :  SR 16

通过简易操作植入。

ID :  SR 17

泵为易握持设计。

ID :  SR 18

提供明确的标识。

ID :  SR 19

详细易懂的操作指引等。

灭菌

ID :  SR 20

进行灭菌包装设计，支持EO方式，一次性使用，无菌保证水平要求达到10-6。

网络安全

ID :  SR 21

无线传输数据保密及有效性。

ID :  SR 22

当x套产品系统近距离工作时，不会导致任何危险，数据不会相互串扰。

ID :  SR 23

符合《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》。

包装

ID :  SR 24

采用纸塑袋包装。

ID :  SR 25

传感器套装采用纸盒包装，附带说明书。

ID :  SR 26

最后采用瓦楞纸箱包装。

标贴

ID :  SR 27

产品标签包含安全标示，注意事项，使用时间。

ID :  SR 28

提供中国（简体中文）标签。

ID :  SR 29

主标贴中要有产品预期使用寿命的宣称。。

ID :  SR 30

需要提供主标贴，至少包含以下内容：产品名称、规格型号、序列号、公司信息。

ID :  SR 31

提示用户查阅手册标识。

随机文档

ID :  SR 32

说明书，受检者希望产品说明书中包含禁忌症，详细的使用指导，适用范围及条件，电磁兼容信息，家用情况说明。

ID :  SR 33

快速操作指南。

ID :  SR 34

合格证。

法规、标准要求

电气安全

ID :  SR 35

根据 GB9706.1安全分类

生物兼容性

ID :  SR 36

应根据GB/T 16886.1-2011（等同于ISO 10993-1:2009）对预期和患者接触的设备部件和附件进行生物学评价，应提供合法的证明文件或进行生物学试验。

存储环境

ID :  SR 37

存贮温度为℃~℃，环境湿度％-％RH。

有效期

ID :  SR 38

产品使用寿命为 xx个月。

运输

ID :  SR 39

 符合ISTA运输测试程序2A堆码试验、振动试验和跌落试验的要求。

 ISTA 2A：预处理试验，抗压试验，随机振动试验，自由跌落试验，随机振动试验。

ID :  SR 40

 符合GB/T14710:2009中关于运输试验的要求。

GB/T14710：三级公路，200km，40km/h

EMC

ID :  SR 41

 电磁发射水平应符合GB 4824-2013中1组B类的要求，分类如下：

 辐射发射：。

 传导发射：。

 谐波电流：。

ID :  SR 42

 抗扰度水平：

